多線式ドリフトチェンバー

仕　様　書

平成２６年１０月

京都大学

Ｉ．仕様書概要説明

１．調達の背景及び目的

マルチストレンジネス多体系の精密分光研究を進めるために、大型磁気スペクトロメーター S-2Sを建設しているところである。本多線式ドリフトチェンバーは、この磁気スペクトロメーターの飛跡検出器系を構成するものである。荷電粒子の通過位置を高位置分解能で測定することにより、S-2Sにおいて５ｘ１０−４という高運動量分解能を達成する。この性能は、グザイ・ハイパー核の束縛エネルギーの測定に十分なものである。

本装置の購入により、ストレンジネス−２の多体系の分光研究が世界で初めて本格的に開始できると期待できる。

２．調達物品名及び構成内訳

多線式ドリフトチェンバー　一式

３．技術的要件の概要

１）本調達物品に係る性能、機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下「技術的要件」という。）はⅡ．調達物品に備えるべき技術的要件に示すとおりである。

２）技術的要件は、すべて必須の要求要件である。

３）必須の要求要件は、本学が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能等がこれを満たしていないとの判定がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象より除外する。

４）入札機器の性能等が技術的要件を満たしているか否かの判定は、本学大学院理学研究科○○○○技術審査職員において、入札機器に係る技術仕様書その他入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。

４．その他

１）技術仕様書等

入札機器は入札時点で製品化されていること。入札時点で製品化されていない機器によって応札する場合には、技術的要件を満たすことの証明及び納入期限までに製品化され納入できることを保証する資料及び確約書等を提出すること。

２）提案に関する留意事項

①　提案に際しては、提案システムが本仕様書の要求要件をどのように満たすか、あるいはどのように実現するかを要求要件ごとに資料を添付する等して具体的かつわかり易く記載すること。従って、本仕様書の技術的要件に対して、単に「はい、できます。」、「はい、提案します。」といった回答の提案書であるため、評価が困難であると調達側が判断した場合は、技術的要件を満たしていない資料とみなし不合格とするので十分に留意して作成すること。

②　提出資料等に関する照会先を明記すること。

③　提出された内容等について、ヒアリングを行う場合があるので誠実に対応すること。

３）導入に関する留意事項

①　導入スケジュールについては、本学と協議しその指示に従うこと。

②　搬入に要する全ての費用は、本調達に含む。

Ⅱ．調達物品に備えるべき技術的要件

（性能、機能に関する要件）

1　外形寸法及び有感領域

1-1　有感領域は、横150mm、縦300mm以上あること。

1-2　外形寸法は、横520mm、縦600mm、厚さ80mm以内であること。

2　基板構成

2-1　陽極基板は４面から構成される。陽極ワイヤーは、垂直方向に対して＋１５度傾いた方向に張った面が２面、また、−１５度傾いた方向に張った面が２面とする。

2-2　陽極ワイヤーとポテンシャルワイヤーの間隔（ピッチ）は2.5mmとする。

2-3　陰極面の有感領域ウィンドウ面の厚さは15μm以下であること。

2-4　陽極ワイヤー面と陰極ウィンドウ面間のギャップ間距離は2.4mmであること。

2-5　陽極ワイヤーは直径12.5μmの金メッキタングステン製とする。

2-6　ポテンシャルワイヤーは直径75μmの金メッキBeCu合金製とする。

3　性能試験

3-1　大気圧でチェンバーにアルゴンとイソブタンの混合ガスを流し、バブラーにより連続的に反応を確認できること。

3-2　陽極ワイヤーを接地した状態で、電場ワイヤーと陰極面に規定の電圧を印加して放電などの問題がないことを確認すること。

3-3　上記の状態で高電圧を印加し、チェッキングソースまたは宇宙線により信号を確認すること。

（性能、機能以外の要件）

１．設置条件等

１）茨城県東海村J-PARC加速器施設に納入すること。

２．保守体制等

１）本装置の修理、部品供給、その他アフターサービスに対しては速やかに対処すること。

２）導入後、１年以内に通常の使用により故障が生じた場合は、無償で修理すること。

３）平日（国民の祝日に関する法律第３条に規定する休日及び１２月２９日から１月３日の年末年始を除く月曜から金曜）の障害時において、復旧のための通報を受けてから４８時間以内に対応できる体制を有していること。

３．その他