## 表紙
磁場測定試験成績書
| 御得意先 |  | 高エネルギー加速器研究機構 殿
| 品名 |  | 収束電磁石
| 型名 |  |  | S2S-Q1 |  | 型
| 電 源 出 力 |  | 200V 2500A
| 製造番号 |  | 4664-01
| 備品番号 |  | ―
| 試験場所 |  | 高エネルギー加速器研究機構 殿
| 2013 | 年 | 3 | 月 | 19 | 日
(株）NECトーキン
承 認
検 認
担 当

## 試験結果
試験結果 |  |  |  |  | 製造番号 |  | 4664-01
№ | 検 査 項 目 | 仕 様 値 |  |  |  | 検 査 結 果
1 | 直流抵抗 | 20℃時 |  | 60.8 | ｍΩ | 温度 | 28.5 | ℃
[7 empty] | 60.9 | ｍΩ
20℃換算
[6 empty] | Ｒ20℃＝ | 58.9 | ｍΩ
2 | インダクタンス | ＬＣＲメーターにて |  | 通電前 | 120 Ｈｚ |  | 23.3 | ｍＨ
[5 empty] | 1 ＫＨｚ |  | 11.8 | ｍＨ
|  |  |  | 通電後 | 120 Ｈｚ |  |  | ｍＨ
[5 empty] | 1 ＫＨｚ |  |  | ｍＨ
3 | 絶縁抵抗
|  | 電磁石配管組上げ時 |  |  |  | 2013-03-05 | 15.1℃ | 32%
|  | 1．主コイル － 鉄心間 |  |  |  |  | ＞2000 | MΩ
|  | 2．鉄 心 － ヘッダー間 |  |  |  |  | ＞2000 | MΩ
|  | 3．主コイル － ヘッダー間 |  |  |  |  | ＞2000 | MΩ
|  | ＤＣ1000Ｖメガー通電前、測定 |  |  |  | 2013-03-06 | 13.6℃ | 35%
|  | 1．主コイル － 鉄心間 |  |  |  |  | ＞2000 | MΩ
|  | 2．鉄 心 － ヘッダー間 |  |  |  |  | ＞2000 | MΩ
|  | 3．主コイル － ヘッダー間 |  |  |  |  | ＞2000 | MΩ
4 | 水圧テスト |  | 圧力を3.0MPaにて測定 |  |  | 水温 | 圧力 | 水漏れ
|  |  | 測定開始 | 2013-03-07 | 9時 | 11℃ | 3.0Mpa | 無
|  |  | 測定終了 | 2013-03-07 | 17:30 | 14℃ | 3.0Mpa | 無
5 | 通電テスト |  | 1． 電流値 |  |  | Ｆｉｇ－1
|  |  | 500 2000 2500 |  | Ａ
2． 圧力損失
|  |  | 1 | MPa
6 | ウォーターハンマーテスト |  | 1.35Mpa通水時、漏水無き事
|  | 1．Ｉ ＮバルブをＳｈｕｔ－０ｐｅｎ 20回 |  |  |  |  | 良
|  | 2．０ＵＴバルブをＳｈｕｔ－０ｐｅｎ 20回 |  |  |  |  | 良
7 | 電流電圧特性 |  |  |  |  | Ｆiｇ－1
|  |  | 電流値 0～ | 2500 | Ａ

## 試験結果4極用
試験結果 | [7 empty] | 製造番号 |  | 4664-01
№ | 検 査 項 目 | 仕 様 値 | [6 empty] | 検 査 結 果
8 | 水圧流量特性 | 0～1.55MPa、0.1MPa毎 (ＩＮ、OUT差圧) | [6 empty] | Ｆiｇ－2
9 | 磁場勾配
|  |  | 電 流 |  | ＤＣ | 2500 | Ａ
|  |  | 磁場勾配 |  |  | ― | T/m |  |  | 8.7 | T/m
10 | 励磁特性 |  | 電流値 |  | 0 ～2500Ａ |  |  |  | Ｆｉｇ－3
100Ａ毎測定
|  |  | 測定位置 | Ｘ＝ | 77.5 | Ｙ＝0 | Ｚ＝ | 440
11 | Ｘ方向磁場分布 | 下記電流値にて約5㎜間隔測定 | [6 empty] | Ｆｉｇ－4
|  |  | 500 2000 2500 |  |  |  |  | Ａ
|  |  | 測定位置 | Ｙ＝0 |  | Z= | 440
12 | Ｙ方向磁場分布 | 下記電流値にて約5㎜間隔測定 | [6 empty] | Ｆｉｇ－5
|  |  | 500 2000 2500 |  |  |  |  | Ａ
|  |  | 測定位置 | Ｘ＝0 |  | Ｚ＝ | 440
13 | Ｚ方向磁場分布 | 下記電流値にて約10㎜間隔測定 | [6 empty] | Ｆｉｇ－6
|  |  | 500 2000 2500 |  |  |  |  | Ａ
|  |  | 測定位置 | Ｙ＝0 |  | Ｘ＝ | 77.5
14 | 極性 | [7 empty] | 良・否
S
S
N
N
OUT
IN
端末側
+
-
極性は端末側から見て 以下の通りとする

## Fig-1
Ｆｉｇ－１
電磁石通電テスト
|  |  |  | S2S-Q1 | 型電磁石
|  |  | （直流抵抗 Ｒ２０＝ |  | 58.9 | ｍΩ）
| ＤＣ電流値（Ａ） | 0 | 500 | 2000 | 2500 |  | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300
| ＤＣ電圧値（Ｖ） Total | 0 | 30.1 | 125.5 | 159.8 |  | 28 | 29.1 | 30.5 | 31.7 | 32.9 | 34.3 | 35.8 | 36.8
| 水圧 ＩＮ（MPa） | 13 | 1.4 | 1.45 | 1.45 |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| 水圧 ＯＵＴ（MPa） | 3 | 0.4 | 0.45 | 0.45 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 圧力損失（MPa） | 10 | 1 | 1 | 1 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 流量（Ｌ／ｍｉｎ） | 35 | 321 | 323 | 325 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| 水温 ＩＮ（℃） | 23 | 25 | 30.5 | 32 |  | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 24
| 水温 ＯＵＴ（℃） |  | 26 | 41 | 49 |  | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 | 69
| 室温（℃） | 17 | 19.1 | 19.6 | 19.6 |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18
| コイル平均動作温度（℃） |  | 25.6 | 36.6 | 41.7 |  | 60.2 | 60.4 | 63.6 | 64.6 | 65.6 | 68.3 | 71.7 | 70.7
| コイル温度上昇（℃） |  | 0.6 | 6.1 | 9.7 |  | 37.2 | 37.4 | 39.6 | 40.6 | 42.6 | 44.3 | 46.7 | 46.7

## Fig-2
Ｆｉｇ－２
電磁石通水テスト
|  |  | S2S-Q1 |  |  |  |  | 型電磁石 |  | タービン測定
[10 empty] | 製造番号 |  | 4664-01
水圧 ＩＮ（MPa） | 0 | 0.45 | 0.55 | 0.67 | 0.78 | 0.89 | 1 | 1.1 | 1.22 | 1.33 | 1.45 | 1.55
水圧 ＯＵＴ（MPa） | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.45
圧力損失（MPa） | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1
流量 （Ｌ／ｍｉｎ） | 0 | 78 | 124 | 161 | 191 | 217 | 239 | 259 | 281 | 302 | 321 | 339

## Fig-3
Fig-3
励磁特性
励磁特性
|  |  |  | 2013-03-15 | 15:26
|  |  |  | 電磁石電流[A] | 位置X[mm] | 位置Y[mm] | 位置Z[mm] | ホール電圧Vx[V] | ホール電圧Vy[V] | ホール電圧Vz[V] | 磁場Bx[Gauss] | 磁場By[Gauss] | 磁場Bz[Gauss] | 磁場Tx[T] | 磁場Ty[T] | 磁場Tz[T] | 電磁石電流[V]
|  |  |  | 2500 | 77.5 | 0 | 440 | 0.0084468 | -0.58404 | 0.014902 | 34.6545 | -6754.5903 | 130.4841 | 0.0035 | 0.6755 | 0.013 | 10.0245
|  | 電流[A] | 磁場Ty[T] | 2400 | 77.5 | 0 | 440 | 0.0084323 | -0.57752 | 0.014849 | 34.4855 | -6679.6309 | 129.8694 | 0.0034 | 0.668 | 0.013 | 9.6223
|  | 2500 | 0.6755 | 2300 | 77.5 | 0 | 440 | 0.0084848 | -0.57091 | 0.014667 | 35.1006 | -6603.6338 | 127.7851 | 0.0035 | 0.6604 | 0.0128 | 9.2233
|  | 2400 | 0.668 | 2200 | 77.5 | 0 | 440 | 0.0085291 | -0.56404 | 0.014497 | 35.6187 | -6524.6444 | 125.8252 | 0.0036 | 0.6525 | 0.0126 | 8.8164
|  | 2300 | 0.6604 | 2100 | 77.5 | 0 | 440 | 0.0085745 | -0.55717 | 0.0144 | 36.1505 | -6445.6184 | 124.7129 | 0.0036 | 0.6446 | 0.0125 | 8.4177
|  | 2200 | 0.6525 | 2000 | 77.5 | 0 | 440 | 0.0085512 | -0.55004 | 0.014319 | 35.8772 | -6363.7101 | 123.7811 | 0.0036 | 0.6364 | 0.0124 | 8.0209
|  | 2100 | 0.6446 | 1900 | 77.5 | 0 | 440 | 0.0085678 | -0.54264 | 0.014232 | 36.0723 | -6278.6016 | 122.7859 | 0.0036 | 0.6279 | 0.0123 | 7.6176
|  | 2000 | 0.6364 | 1800 | 77.5 | 0 | 440 | 0.0086044 | -0.53493 | 0.014096 | 36.5009 | -6189.9753 | 121.2212 | 0.0037 | 0.619 | 0.0121 | 7.213
|  | 1900 | 0.6279 | 1700 | 77.5 | 0 | 440 | 0.0086754 | -0.52715 | 0.01392 | 37.3322 | -6100.5316 | 119.1917 | 0.0037 | 0.6101 | 0.0119 | 6.8193
|  | 1800 | 0.619 | 1600 | 77.5 | 0 | 440 | 0.0086912 | -0.51895 | 0.013813 | 37.5173 | -6006.2508 | 117.9624 | 0.0038 | 0.6006 | 0.0118 | 6.42
|  | 1700 | 0.6101 | 1500 | 77.5 | 0 | 440 | 0.0087072 | -0.51014 | 0.013622 | 37.705 | -5904.9835 | 115.7658 | 0.0038 | 0.5905 | 0.0116 | 6.0135
|  | 1600 | 0.6006 | 1400 | 77.5 | 0 | 440 | 0.0086958 | -0.50109 | 0.013451 | 37.5708 | -5800.8462 | 113.8047 | 0.0038 | 0.5801 | 0.0114 | 5.6163
|  | 1500 | 0.5905 | 1300 | 77.5 | 0 | 440 | 0.0086577 | -0.49143 | 0.013302 | 37.1247 | -5689.8079 | 112.0924 | 0.0037 | 0.569 | 0.0112 | 5.2149
|  | 1400 | 0.5801 | 1200 | 77.5 | 0 | 440 | 0.008593 | -0.48117 | 0.013112 | 36.3667 | -5571.8078 | 109.9044 | 0.0036 | 0.5572 | 0.011 | 4.8144
|  | 1300 | 0.569 | 1100 | 77.5 | 0 | 440 | 0.0085461 | -0.47011 | 0.012901 | 35.8175 | -5444.7204 | 107.4859 | 0.0036 | 0.5445 | 0.0107 | 4.4148
|  | 1200 | 0.5572 | 1000 | 77.5 | 0 | 440 | 0.0084528 | -0.45757 | 0.012669 | 34.7253 | -5300.5085 | 104.8211 | 0.0035 | 0.5301 | 0.0105 | 4.015
|  | 1100 | 0.5445 | 900 | 77.5 | 0 | 440 | 0.008341 | -0.44167 | 0.012356 | 33.4156 | -5117.7597 | 101.2208 | 0.0033 | 0.5118 | 0.0101 | 3.6137
|  | 1000 | 0.5301 | 800 | 77.5 | 0 | 440 | 0.0081748 | -0.41649 | 0.011855 | 31.4698 | -4828.3298 | 95.4618 | 0.0031 | 0.4828 | 0.0095 | 3.212
|  | 900 | 0.5118 | 700 | 77.5 | 0 | 440 | 0.007981 | -0.38167 | 0.011165 | 29.2009 | -4428.0464 | 87.5307 | 0.0029 | 0.4428 | 0.0088 | 2.8131
|  | 800 | 0.4828 | 600 | 77.5 | 0 | 440 | 0.0077396 | -0.33965 | 0.010346 | 26.3741 | -3944.9976 | 78.1153 | 0.0026 | 0.3945 | 0.0078 | 2.4122
|  | 700 | 0.4428 | 500 | 77.5 | 0 | 440 | 0.0074712 | -0.28723 | 0.0092966 | 23.2304 | -3342.3518 | 66.0546 | 0.0023 | 0.3342 | 0.0066 | 2.0121
|  | 600 | 0.3945 | 400 | 77.5 | 0 | 440 | 0.0071173 | -0.22955 | 0.0081857 | 19.0864 | -2679.2914 | 53.2866 | 0.0019 | 0.2679 | 0.0053 | 1.6093
|  | 500 | 0.3342 | 300 | 77.5 | 0 | 440 | 0.006749 | -0.17178 | 0.0070391 | 14.7735 | -2015.2957 | 40.1075 | 0.0015 | 0.2015 | 0.004 | 1.2092
|  | 400 | 0.2679 | 200 | 77.5 | 0 | 440 | 0.0064086 | -0.11423 | 0.005937 | 10.7874 | -1353.782 | 27.4394 | 0.0011 | 0.1354 | 0.0027 | 0.8097
|  | 300 | 0.2015 | 100 | 77.5 | 0 | 440 | 0.0060679 | -0.056062 | 0.0047929 | 6.7975 | -685.185 | 14.2896 | 0.0007 | 0.0685 | 0.0014 | 0.4058
|  | 200 | 0.1354 | 0 | 77.5 | 0 | 440 | 0.0057761 | 0.0013573 | 0.0036692 | 3.3804 | -25.1989 | 1.3739 | 0.0003 | 0.0025 | 0.0001 | 0
|  | 100 | 0.0685
|  | 0 | 0.0025

## Fig 4
Fig4

## XData
X方向磁場 | Y=０ Z=440mm
2500A |  | 2000A |  | 500A
位置X[mm] | 磁場By[T] | 位置X[mm] | 磁場By[T] | 位置X[mm] | 磁場By[T]
255 | 2.2571 | 255 | 2.1517 | 255 | 1.2373
250 | 2.2384 | 250 | 2.1346 | 250 | 1.2229
245 | 2.209 | 245 | 2.1069 | 245 | 1.2001
240 | 2.1717 | 240 | 2.0707 | 240 | 1.1709
235 | 2.1286 | 235 | 2.0285 | 235 | 1.138
230 | 2.0813 | 230 | 1.9822 | 230 | 1.103
225 | 2.0315 | 225 | 1.9336 | 225 | 1.0673
220 | 1.9806 | 220 | 1.8835 | 220 | 1.0319
215 | 1.929 | 215 | 1.8329 | 215 | 0.99746
210 | 1.8773 | 210 | 1.7824 | 210 | 0.96417
205 | 1.8264 | 205 | 1.7326 | 205 | 0.93221
200 | 1.7758 | 200 | 1.6833 | 200 | 0.90176
195 | 1.7261 | 195 | 1.635 | 195 | 0.87246
190 | 1.6771 | 190 | 1.5876 | 190 | 0.84438
185 | 1.629 | 185 | 1.5411 | 185 | 0.81741
180 | 1.5817 | 180 | 1.4953 | 180 | 0.79142
175 | 1.5352 | 175 | 1.4506 | 175 | 0.7663
170 | 1.4892 | 170 | 1.4065 | 170 | 0.74184
165 | 1.4435 | 165 | 1.3629 | 165 | 0.71794
160 | 1.3984 | 160 | 1.3198 | 160 | 0.6946
155 | 1.3536 | 155 | 1.2773 | 155 | 0.67161
150 | 1.309 | 150 | 1.235 | 150 | 0.64897
145 | 1.2648 | 145 | 1.1929 | 145 | 0.62647
140 | 1.2205 | 140 | 1.151 | 140 | 0.60424
135 | 1.1767 | 135 | 1.1095 | 135 | 0.58215
130 | 1.1328 | 130 | 1.0681 | 130 | 0.56017
125 | 1.089 | 125 | 1.0266 | 125 | 0.5383
120 | 1.0453 | 120 | 0.98537 | 120 | 0.51651
115 | 1.0017 | 115 | 0.94419 | 115 | 0.49479
110 | 0.95817 | 110 | 0.9031 | 110 | 0.47312
105 | 0.91456 | 105 | 0.86187 | 105 | 0.45152
100 | 0.87109 | 100 | 0.82093 | 100 | 0.42996
95 | 0.82762 | 95 | 0.77989 | 95 | 0.4084
90 | 0.78401 | 90 | 0.73885 | 90 | 0.38685
85 | 0.7406 | 85 | 0.69789 | 85 | 0.36534
80 | 0.69716 | 80 | 0.65687 | 80 | 0.34383
75 | 0.65368 | 75 | 0.61593 | 75 | 0.32238
70 | 0.61021 | 70 | 0.57501 | 70 | 0.30089
65 | 0.56687 | 65 | 0.53407 | 65 | 0.27941
60 | 0.52341 | 60 | 0.49308 | 60 | 0.25794
55 | 0.47997 | 55 | 0.45219 | 55 | 0.23654
50 | 0.43667 | 50 | 0.41129 | 50 | 0.21508
45 | 0.39321 | 45 | 0.37041 | 45 | 0.19363
40 | 0.34978 | 40 | 0.32943 | 40 | 0.17211
35 | 0.30638 | 35 | 0.28845 | 35 | 0.15063
30 | 0.26291 | 30 | 0.24749 | 30 | 0.1292
25 | 0.2194 | 25 | 0.20653 | 25 | 0.10773
20 | 0.17596 | 20 | 0.16555 | 20 | 0.086319
15 | 0.13235 | 15 | 0.12449 | 15 | 0.064811
10 | 0.088646 | 10 | 0.083296 | 10 | 0.043254
5 | 0.044732 | 5 | 0.042016 | 5 | 0.021726
0 | 0.00027081 | 0 | 8.8355e-05 | 0 | 0.00011909
-5 | 0.044454 | -5 | 0.041844 | -5 | 0.021496
-10 | 0.088505 | -10 | 0.083271 | -10 | 0.043083
-15 | 0.13224 | -15 | 0.12452 | -15 | 0.064614
-20 | 0.1758 | -20 | 0.16557 | -20 | 0.086155
-25 | 0.21932 | -25 | 0.20654 | -25 | 0.10763
-30 | 0.26279 | -30 | 0.24752 | -30 | 0.12912
-35 | 0.30615 | -35 | 0.28845 | -35 | 0.15051
-40 | 0.34961 | -40 | 0.32937 | -40 | 0.17201
-45 | 0.39305 | -45 | 0.37029 | -45 | 0.19347
-50 | 0.43647 | -50 | 0.41114 | -50 | 0.21488
-55 | 0.47983 | -55 | 0.45211 | -55 | 0.23632
-60 | 0.52325 | -60 | 0.49297 | -60 | 0.25779
-65 | 0.56669 | -65 | 0.53393 | -65 | 0.27926
-70 | 0.61006 | -70 | 0.57482 | -70 | 0.30076
-75 | 0.65338 | -75 | 0.61572 | -75 | 0.32222
-80 | 0.69678 | -80 | 0.65672 | -80 | 0.34371
-85 | 0.74021 | -85 | 0.69769 | -85 | 0.3652
-90 | 0.78378 | -90 | 0.73867 | -90 | 0.38669
-95 | 0.82713 | -95 | 0.77964 | -95 | 0.4082
-100 | 0.87057 | -100 | 0.82062 | -100 | 0.4297
-105 | 0.91412 | -105 | 0.86164 | -105 | 0.45125
-110 | 0.95766 | -110 | 0.90269 | -110 | 0.47287
-115 | 1.0012 | -115 | 0.94372 | -115 | 0.49446
-120 | 1.0448 | -120 | 0.98486 | -120 | 0.51612
-125 | 1.0883 | -125 | 1.0262 | -125 | 0.53783
-130 | 1.1321 | -130 | 1.0675 | -130 | 0.55963
-135 | 1.176 | -135 | 1.1088 | -135 | 0.5815
-140 | 1.2198 | -140 | 1.1505 | -140 | 0.60355
-145 | 1.2638 | -145 | 1.1921 | -145 | 0.62572
-150 | 1.3081 | -150 | 1.2341 | -150 | 0.6481
-155 | 1.3526 | -155 | 1.2763 | -155 | 0.67075
-160 | 1.3973 | -160 | 1.3189 | -160 | 0.69377
-165 | 1.4423 | -165 | 1.3619 | -165 | 0.71713
-170 | 1.4879 | -170 | 1.4054 | -170 | 0.74095
-175 | 1.5337 | -175 | 1.4493 | -175 | 0.7653
-180 | 1.5803 | -180 | 1.4941 | -180 | 0.79035
-185 | 1.6277 | -185 | 1.5397 | -185 | 0.81623
-190 | 1.6756 | -190 | 1.5861 | -190 | 0.84311
-195 | 1.7245 | -195 | 1.6332 | -195 | 0.87103
-200 | 1.7739 | -200 | 1.6815 | -200 | 0.90018
-205 | 1.8244 | -205 | 1.7307 | -205 | 0.93059
-210 | 1.8754 | -210 | 1.7806 | -210 | 0.96229
-215 | 1.9268 | -215 | 1.831 | -215 | 0.99538
-220 | 1.9783 | -220 | 1.8814 | -220 | 1.0297
-225 | 2.0292 | -225 | 1.9313 | -225 | 1.0648
-230 | 2.0788 | -230 | 1.9801 | -230 | 1.1003
-235 | 2.1263 | -235 | 2.0263 | -235 | 1.1351
-240 | 2.1696 | -240 | 2.0686 | -240 | 1.1679
-245 | 2.2071 | -245 | 2.1047 | -245 | 1.1968
-250 | 2.2364 | -250 | 2.1326 | -250 | 1.2195
-255 | 2.2557 | -255 | 2.1503 | -255 | 1.2339
位置X[mm] | 磁場By[T] | 位置X[mm] | 磁場By[T] | 位置X[mm] | 磁場By[T]
2500A |  | 2000A |  | 500A
X方向磁場 | Y=０ Z=440mm

## Fig 5
Fig5

## YData
Ｙ方向磁場 | X=0 Z=440
2500A |  | 2000A |  | 500A
位置Y[mm] | 磁場Bx[T] | 位置Y[mm] | 磁場Bx[T] | 位置Y[mm] | 磁場Bx[T]
255 | 2.2538 | 255 | 2.1484 | 255 | 1.2381
250 | 2.2342 | 250 | 2.1306 | 250 | 1.2227
245 | 2.2046 | 245 | 2.1023 | 245 | 1.1991
240 | 2.167 | 240 | 2.0666 | 240 | 1.1697
235 | 2.1236 | 235 | 2.0244 | 235 | 1.1366
230 | 2.0764 | 230 | 1.978 | 230 | 1.1016
225 | 2.0273 | 225 | 1.9287 | 225 | 1.0659
220 | 1.9759 | 220 | 1.8788 | 220 | 1.0306
215 | 1.9247 | 215 | 1.8283 | 215 | 0.99606
210 | 1.8728 | 210 | 1.7784 | 210 | 0.9629
205 | 1.8222 | 205 | 1.7288 | 205 | 0.93113
200 | 1.7717 | 200 | 1.6793 | 200 | 0.90062
195 | 1.7223 | 195 | 1.6315 | 195 | 0.87148
190 | 1.6735 | 190 | 1.5839 | 190 | 0.84378
185 | 1.6257 | 185 | 1.5376 | 185 | 0.81694
180 | 1.5789 | 180 | 1.4927 | 180 | 0.7912
175 | 1.5318 | 175 | 1.4476 | 175 | 0.76605
170 | 1.4858 | 170 | 1.4038 | 170 | 0.74178
165 | 1.4406 | 165 | 1.3602 | 165 | 0.71789
160 | 1.3958 | 160 | 1.3175 | 160 | 0.69448
155 | 1.3508 | 155 | 1.2755 | 155 | 0.67141
150 | 1.3066 | 150 | 1.2328 | 150 | 0.64882
145 | 1.2627 | 145 | 1.1911 | 145 | 0.62654
140 | 1.2181 | 140 | 1.1492 | 140 | 0.60407
135 | 1.1743 | 135 | 1.1082 | 135 | 0.58225
130 | 1.1313 | 130 | 1.0664 | 130 | 0.56011
125 | 1.0871 | 125 | 1.0253 | 125 | 0.53823
120 | 1.0437 | 120 | 0.98446 | 120 | 0.51648
115 | 1.0005 | 115 | 0.94279 | 115 | 0.49479
110 | 0.95653 | 110 | 0.9018 | 110 | 0.47319
105 | 0.91304 | 105 | 0.86114 | 105 | 0.45163
100 | 0.86987 | 100 | 0.82 | 100 | 0.43008
95 | 0.82639 | 95 | 0.77909 | 95 | 0.40859
90 | 0.783 | 90 | 0.73815 | 90 | 0.38703
85 | 0.74015 | 85 | 0.69727 | 85 | 0.36559
80 | 0.69669 | 80 | 0.65641 | 80 | 0.34411
75 | 0.65279 | 75 | 0.61558 | 75 | 0.32299
70 | 0.6097 | 70 | 0.57515 | 70 | 0.30163
65 | 0.56642 | 65 | 0.53375 | 65 | 0.27979
60 | 0.52267 | 60 | 0.49289 | 60 | 0.25859
55 | 0.47964 | 55 | 0.45251 | 55 | 0.23691
50 | 0.43652 | 50 | 0.41115 | 50 | 0.21547
45 | 0.39271 | 45 | 0.37018 | 45 | 0.19439
40 | 0.34918 | 40 | 0.3294 | 40 | 0.17259
35 | 0.30617 | 35 | 0.28903 | 35 | 0.15135
30 | 0.26248 | 30 | 0.24806 | 30 | 0.12969
25 | 0.21906 | 25 | 0.20671 | 25 | 0.10851
20 | 0.17551 | 20 | 0.16603 | 20 | 0.086665
15 | 0.13253 | 15 | 0.12509 | 15 | 0.065079
10 | 0.088736 | 10 | 0.083902 | 10 | 0.043619
5 | 0.045009 | 5 | 0.042527 | 5 | 0.022078
0 | 0.00027828 | 0 | 0.00072137 | 0 | 0.00048454
-5 | 0.044517 | -5 | 0.041572 | -5 | 0.021142
-10 | 0.088449 | -10 | 0.082922 | -10 | 0.042774
-15 | 0.13205 | -15 | 0.12381 | -15 | 0.064039
-20 | 0.17554 | -20 | 0.16493 | -20 | 0.085474
-25 | 0.21978 | -25 | 0.20609 | -25 | 0.10684
-30 | 0.26323 | -30 | 0.24676 | -30 | 0.12837
-35 | 0.30654 | -35 | 0.28783 | -35 | 0.14991
-40 | 0.34952 | -40 | 0.32937 | -40 | 0.17122
-45 | 0.39334 | -45 | 0.37011 | -45 | 0.19279
-50 | 0.43674 | -50 | 0.41071 | -50 | 0.21443
-55 | 0.47961 | -55 | 0.45176 | -55 | 0.23565
-60 | 0.52355 | -60 | 0.49297 | -60 | 0.2574
-65 | 0.56651 | -65 | 0.53323 | -65 | 0.2788
-70 | 0.61016 | -70 | 0.57476 | -70 | 0.30027
-75 | 0.65415 | -75 | 0.61576 | -75 | 0.32169
-80 | 0.69733 | -80 | 0.65649 | -80 | 0.34316
-85 | 0.74037 | -85 | 0.69763 | -85 | 0.36465
-90 | 0.78391 | -90 | 0.73837 | -90 | 0.38613
-95 | 0.82796 | -95 | 0.77932 | -95 | 0.40763
-100 | 0.87142 | -100 | 0.82 | -100 | 0.42917
-105 | 0.91486 | -105 | 0.86156 | -105 | 0.45069
-110 | 0.95835 | -110 | 0.90271 | -110 | 0.47241
-115 | 1.0018 | -115 | 0.94365 | -115 | 0.49392
-120 | 1.0451 | -120 | 0.9843 | -120 | 0.51557
-125 | 1.0889 | -125 | 1.026 | -125 | 0.53726
-130 | 1.1327 | -130 | 1.0671 | -130 | 0.55907
-135 | 1.176 | -135 | 1.1084 | -135 | 0.58097
-140 | 1.2205 | -140 | 1.1503 | -140 | 0.60298
-145 | 1.2645 | -145 | 1.1921 | -145 | 0.62515
-150 | 1.3084 | -150 | 1.2339 | -150 | 0.64759
-155 | 1.3533 | -155 | 1.2758 | -155 | 0.67019
-160 | 1.3982 | -160 | 1.3189 | -160 | 0.69298
-165 | 1.4431 | -165 | 1.3616 | -165 | 0.71633
-170 | 1.4887 | -170 | 1.4048 | -170 | 0.73996
-175 | 1.5346 | -175 | 1.4486 | -175 | 0.7644
-180 | 1.5813 | -180 | 1.4938 | -180 | 0.78942
-185 | 1.6282 | -185 | 1.5392 | -185 | 0.81562
-190 | 1.6768 | -190 | 1.586 | -190 | 0.84216
-195 | 1.7255 | -195 | 1.633 | -195 | 0.87009
-200 | 1.7748 | -200 | 1.6814 | -200 | 0.89942
-205 | 1.825 | -205 | 1.7303 | -205 | 0.9299
-210 | 1.8763 | -210 | 1.7804 | -210 | 0.96173
-215 | 1.9273 | -215 | 1.8305 | -215 | 0.99441
-220 | 1.9792 | -220 | 1.8809 | -220 | 1.029
-225 | 2.0294 | -225 | 1.9309 | -225 | 1.0642
-230 | 2.0797 | -230 | 1.9797 | -230 | 1.0996
-235 | 2.1265 | -235 | 2.0255 | -235 | 1.1344
-240 | 2.1706 | -240 | 2.0684 | -240 | 1.167
-245 | 2.208 | -245 | 2.1048 | -245 | 1.196
-250 | 2.2377 | -250 | 2.1323 | -250 | 1.219
-255 | 2.2571 | -255 | 2.1503 | -255 | 1.2338
位置Y[mm] | 磁場Bx[T] | 位置Y[mm] | 磁場Bx[T] | 位置Y[mm] | 磁場Bx[T]
2500A |  | 2000A |  | 500A
Ｙ方向磁場 | X=0 Z=440

## Fig 6
Fig6
測定位置：Ｚ＝－４５０～０は端末側
測定位置：Ｚ＝０は端末側のヨーク端面の位置
測定位置：Ｚ＝８８０～１５００は反端末側

## ZData
Z方向引き抜き |  | X=77.5 Y=0mm
2500A |  | 2000A |  | 500A
位置Z[mm] | 磁場By[T] | 位置Z[mm] | 磁場By[T] | 位置Z[mm] | 磁場By[T]
1540 | 0.0056803 | 1540 | 0.0050494 | 1540 | 0.0017837
1530 | 0.0060053 | 1530 | 0.0053244 | 1530 | 0.0018907
1520 | 0.0063484 | 1520 | 0.0056376 | 1520 | 0.0019933
1510 | 0.0067341 | 1510 | 0.0059677 | 1510 | 0.0021264
1500 | 0.0071334 | 1500 | 0.0063054 | 1500 | 0.0022497
1490 | 0.0075355 | 1490 | 0.0066747 | 1490 | 0.0023804
1480 | 0.0079969 | 1480 | 0.0070668 | 1480 | 0.0025433
1470 | 0.008468 | 1470 | 0.0074886 | 1470 | 0.0026971
1460 | 0.0089833 | 1460 | 0.0079546 | 1460 | 0.0028663
1450 | 0.0095251 | 1450 | 0.00844 | 1450 | 0.003036
1440 | 0.010095 | 1440 | 0.0089367 | 1440 | 0.0032385
1430 | 0.010708 | 1430 | 0.0094796 | 1430 | 0.0034523
1420 | 0.011368 | 1420 | 0.010067 | 1420 | 0.0036508
1410 | 0.012084 | 1410 | 0.010695 | 1410 | 0.0039272
1400 | 0.012821 | 1400 | 0.011361 | 1400 | 0.004169
1390 | 0.013609 | 1390 | 0.012073 | 1390 | 0.0044502
1380 | 0.014465 | 1380 | 0.012824 | 1380 | 0.0047508
1370 | 0.015382 | 1370 | 0.013641 | 1370 | 0.0050772
1360 | 0.016372 | 1360 | 0.014502 | 1360 | 0.0053987
1350 | 0.017394 | 1350 | 0.015421 | 1350 | 0.005794
1340 | 0.018518 | 1340 | 0.016432 | 1340 | 0.0062025
1330 | 0.01971 | 1330 | 0.017501 | 1330 | 0.0066322
1320 | 0.020984 | 1320 | 0.018625 | 1320 | 0.0070987
1310 | 0.022353 | 1310 | 0.019861 | 1310 | 0.0075983
1300 | 0.023809 | 1300 | 0.021167 | 1300 | 0.0081462
1290 | 0.025391 | 1290 | 0.022563 | 1290 | 0.0087392
1280 | 0.027057 | 1280 | 0.024068 | 1280 | 0.0093753
1270 | 0.028866 | 1270 | 0.025695 | 1270 | 0.010077
1260 | 0.030783 | 1260 | 0.027419 | 1260 | 0.010836
1250 | 0.032866 | 1250 | 0.029284 | 1250 | 0.011643
1240 | 0.03506 | 1240 | 0.031303 | 1240 | 0.012521
1230 | 0.037458 | 1230 | 0.03344 | 1230 | 0.013481
1220 | 0.039996 | 1220 | 0.035754 | 1220 | 0.014534
1210 | 0.04272 | 1210 | 0.038236 | 1210 | 0.01566
1200 | 0.04566 | 1200 | 0.040892 | 1200 | 0.016908
1190 | 0.04883 | 1190 | 0.043776 | 1190 | 0.018263
1180 | 0.052214 | 1180 | 0.046871 | 1180 | 0.019714
1170 | 0.055842 | 1170 | 0.050216 | 1170 | 0.021335
1160 | 0.059778 | 1160 | 0.053836 | 1160 | 0.023081
1150 | 0.064 | 1150 | 0.057722 | 1150 | 0.025022
1140 | 0.068567 | 1140 | 0.061928 | 1140 | 0.027131
1130 | 0.073469 | 1130 | 0.066485 | 1130 | 0.029437
1120 | 0.078795 | 1120 | 0.071403 | 1120 | 0.031969
1110 | 0.084514 | 1110 | 0.076726 | 1110 | 0.034775
1100 | 0.090711 | 1100 | 0.082534 | 1100 | 0.037846
1090 | 0.097416 | 1090 | 0.088829 | 1090 | 0.041244
1080 | 0.10468 | 1080 | 0.095668 | 1080 | 0.044974
1070 | 0.11258 | 1070 | 0.10313 | 1070 | 0.049106
1060 | 0.12116 | 1060 | 0.11126 | 1060 | 0.053689
1050 | 0.13051 | 1050 | 0.12015 | 1050 | 0.058722
1040 | 0.14068 | 1040 | 0.12987 | 1040 | 0.064331
1030 | 0.15184 | 1030 | 0.14053 | 1030 | 0.07055
1020 | 0.16401 | 1020 | 0.15223 | 1020 | 0.077425
1010 | 0.17732 | 1010 | 0.16507 | 1010 | 0.085085
1000 | 0.19191 | 1000 | 0.17917 | 1000 | 0.093531
990 | 0.2079 | 990 | 0.19461 | 990 | 0.10287
980 | 0.22533 | 980 | 0.21156 | 980 | 0.11316
970 | 0.24435 | 970 | 0.23003 | 970 | 0.12445
960 | 0.26502 | 960 | 0.25014 | 960 | 0.13679
950 | 0.28732 | 950 | 0.27186 | 950 | 0.15011
940 | 0.3112 | 940 | 0.29516 | 940 | 0.16439
930 | 0.33654 | 930 | 0.31983 | 930 | 0.17948
920 | 0.36301 | 920 | 0.34563 | 920 | 0.19516
910 | 0.39026 | 910 | 0.37216 | 910 | 0.21113
900 | 0.41775 | 900 | 0.3989 | 900 | 0.22706
890 | 0.44491 | 890 | 0.42523 | 890 | 0.24249
880 | 0.4711 | 880 | 0.45057 | 880 | 0.25706
870 | 0.49578 | 870 | 0.47433 | 870 | 0.27036
860 | 0.51847 | 860 | 0.49607 | 860 | 0.28217
850 | 0.53878 | 850 | 0.51547 | 850 | 0.29237
840 | 0.55673 | 840 | 0.53243 | 840 | 0.30092
830 | 0.57231 | 830 | 0.54705 | 830 | 0.30792
820 | 0.58564 | 820 | 0.55944 | 820 | 0.31355
810 | 0.59693 | 810 | 0.56983 | 810 | 0.31798
800 | 0.60648 | 800 | 0.57856 | 800 | 0.32143
790 | 0.61464 | 790 | 0.58583 | 790 | 0.32409
780 | 0.62156 | 780 | 0.59195 | 780 | 0.32612
770 | 0.62748 | 770 | 0.59708 | 770 | 0.32764
760 | 0.63255 | 760 | 0.60144 | 760 | 0.32882
750 | 0.63699 | 750 | 0.60522 | 750 | 0.32971
740 | 0.64093 | 740 | 0.60849 | 740 | 0.33038
730 | 0.6444 | 730 | 0.61138 | 730 | 0.33091
720 | 0.64748 | 720 | 0.61392 | 720 | 0.33129
710 | 0.65025 | 710 | 0.61619 | 710 | 0.33164
700 | 0.6528 | 700 | 0.61821 | 700 | 0.33185
690 | 0.65506 | 690 | 0.62003 | 690 | 0.33205
680 | 0.65712 | 680 | 0.62171 | 680 | 0.33221
670 | 0.65899 | 670 | 0.62316 | 670 | 0.33233
660 | 0.66072 | 660 | 0.62454 | 660 | 0.33242
650 | 0.66227 | 650 | 0.6258 | 650 | 0.33248
640 | 0.6637 | 640 | 0.62694 | 640 | 0.33257
630 | 0.66498 | 630 | 0.62797 | 630 | 0.33259
620 | 0.6662 | 620 | 0.62891 | 620 | 0.33265
610 | 0.66731 | 610 | 0.6298 | 610 | 0.33267
600 | 0.66831 | 600 | 0.63058 | 600 | 0.33273
590 | 0.66925 | 590 | 0.63133 | 590 | 0.33278
580 | 0.67009 | 580 | 0.63201 | 580 | 0.33281
570 | 0.67089 | 570 | 0.63262 | 570 | 0.33286
560 | 0.67159 | 560 | 0.6332 | 560 | 0.33291
550 | 0.6722 | 550 | 0.63374 | 550 | 0.33295
540 | 0.67273 | 540 | 0.63419 | 540 | 0.33301
530 | 0.67326 | 530 | 0.63458 | 530 | 0.33302
520 | 0.6737 | 520 | 0.63491 | 520 | 0.33305
510 | 0.67411 | 510 | 0.63521 | 510 | 0.33308
500 | 0.67438 | 500 | 0.63542 | 500 | 0.33311
490 | 0.67467 | 490 | 0.63562 | 490 | 0.33314
480 | 0.67488 | 480 | 0.63581 | 480 | 0.33317
470 | 0.67507 | 470 | 0.63593 | 470 | 0.33317
460 | 0.67516 | 460 | 0.63608 | 460 | 0.33318
450 | 0.67526 | 450 | 0.63612 | 450 | 0.33318
440 | 0.67535 | 440 | 0.63618 | 440 | 0.33321
430 | 0.67535 | 430 | 0.6362 | 430 | 0.33319
420 | 0.67535 | 420 | 0.63622 | 420 | 0.33322
410 | 0.67534 | 410 | 0.63617 | 410 | 0.33323
400 | 0.67522 | 400 | 0.63612 | 400 | 0.33323
390 | 0.67507 | 390 | 0.63604 | 390 | 0.33325
380 | 0.67491 | 380 | 0.63588 | 380 | 0.33323
370 | 0.67461 | 370 | 0.63567 | 370 | 0.33323
360 | 0.67431 | 360 | 0.63545 | 360 | 0.33318
350 | 0.67397 | 350 | 0.63511 | 350 | 0.33313
340 | 0.67356 | 340 | 0.63479 | 340 | 0.33312
330 | 0.67305 | 330 | 0.63439 | 330 | 0.33309
320 | 0.67249 | 320 | 0.63393 | 320 | 0.33307
310 | 0.67189 | 310 | 0.63347 | 310 | 0.33305
300 | 0.67119 | 300 | 0.63291 | 300 | 0.33302
290 | 0.67041 | 290 | 0.63231 | 290 | 0.33299
280 | 0.66953 | 280 | 0.63161 | 280 | 0.33298
270 | 0.66862 | 270 | 0.63085 | 270 | 0.33293
260 | 0.66763 | 260 | 0.63006 | 260 | 0.33291
250 | 0.6665 | 250 | 0.62917 | 250 | 0.33285
240 | 0.66527 | 240 | 0.62819 | 240 | 0.33283
230 | 0.66392 | 230 | 0.62715 | 230 | 0.33277
220 | 0.66242 | 220 | 0.62595 | 220 | 0.33271
210 | 0.66078 | 210 | 0.62466 | 210 | 0.33264
200 | 0.65903 | 200 | 0.62322 | 200 | 0.33256
190 | 0.65709 | 190 | 0.62165 | 190 | 0.33243
180 | 0.65492 | 180 | 0.61993 | 180 | 0.33226
170 | 0.65254 | 170 | 0.61798 | 170 | 0.33203
160 | 0.64987 | 160 | 0.61582 | 160 | 0.33177
150 | 0.64691 | 150 | 0.6134 | 150 | 0.3314
140 | 0.64351 | 140 | 0.61064 | 140 | 0.33093
130 | 0.63974 | 130 | 0.60747 | 130 | 0.33031
120 | 0.63539 | 120 | 0.60378 | 120 | 0.32946
110 | 0.63039 | 110 | 0.59949 | 110 | 0.32832
100 | 0.62452 | 100 | 0.59437 | 100 | 0.32682
90 | 0.6177 | 90 | 0.58834 | 90 | 0.32483
80 | 0.60965 | 80 | 0.58116 | 80 | 0.32224
70 | 0.60012 | 70 | 0.5725 | 70 | 0.31886
60 | 0.58887 | 60 | 0.56219 | 60 | 0.31449
50 | 0.57569 | 50 | 0.55 | 50 | 0.30899
40 | 0.56029 | 40 | 0.53553 | 40 | 0.30212
30 | 0.54254 | 30 | 0.51874 | 30 | 0.2937
20 | 0.52235 | 20 | 0.49954 | 20 | 0.28366
10 | 0.49989 | 10 | 0.478 | 10 | 0.27198
0 | 0.47541 | 0 | 0.45441 | 0 | 0.2588
-10 | 0.44936 | -10 | 0.4292 | -10 | 0.24438
-20 | 0.42227 | -20 | 0.40294 | -20 | 0.229
-30 | 0.39483 | -30 | 0.37627 | -30 | 0.21313
-40 | 0.36761 | -40 | 0.34979 | -40 | 0.19714
-50 | 0.34109 | -50 | 0.32394 | -50 | 0.18142
-60 | 0.31572 | -60 | 0.2992 | -60 | 0.16629
-70 | 0.29177 | -70 | 0.27582 | -70 | 0.15194
-80 | 0.26938 | -80 | 0.254 | -80 | 0.13852
-90 | 0.24864 | -90 | 0.2338 | -90 | 0.12611
-100 | 0.22954 | -100 | 0.21522 | -100 | 0.11473
-110 | 0.212 | -110 | 0.1982 | -110 | 0.10434
-120 | 0.19595 | -120 | 0.18264 | -120 | 0.094927
-130 | 0.18126 | -130 | 0.16845 | -130 | 0.086375
-140 | 0.16783 | -140 | 0.1555 | -140 | 0.078665
-150 | 0.15555 | -150 | 0.1437 | -150 | 0.071702
-160 | 0.14431 | -160 | 0.13293 | -160 | 0.065422
-170 | 0.134 | -170 | 0.12312 | -170 | 0.059752
-180 | 0.12456 | -180 | 0.11412 | -180 | 0.054634
-190 | 0.11585 | -190 | 0.10588 | -190 | 0.050017
-200 | 0.10786 | -200 | 0.098312 | -200 | 0.04583
-210 | 0.10048 | -210 | 0.091373 | -210 | 0.042026
-220 | 0.093688 | -220 | 0.084979 | -220 | 0.038596
-230 | 0.087369 | -230 | 0.079086 | -230 | 0.035482
-240 | 0.081537 | -240 | 0.073664 | -240 | 0.032651
-250 | 0.076116 | -250 | 0.068637 | -250 | 0.03007
-260 | 0.071082 | -260 | 0.064006 | -260 | 0.027716
-270 | 0.066435 | -270 | 0.059704 | -270 | 0.025587
-280 | 0.062104 | -280 | 0.05573 | -280 | 0.023633
-290 | 0.058065 | -290 | 0.052031 | -290 | 0.021839
-300 | 0.054332 | -300 | 0.048604 | -300 | 0.020204
-310 | 0.050831 | -310 | 0.045412 | -310 | 0.018702
-320 | 0.047579 | -320 | 0.042456 | -320 | 0.017327
-330 | 0.044529 | -330 | 0.039691 | -330 | 0.016076
-340 | 0.041715 | -340 | 0.037148 | -340 | 0.01492
-350 | 0.039085 | -350 | 0.034751 | -350 | 0.013851
-360 | 0.036597 | -360 | 0.032537 | -360 | 0.012867
-370 | 0.03431 | -370 | 0.030474 | -370 | 0.01197
-380 | 0.032159 | -380 | 0.028535 | -380 | 0.011131
-390 | 0.030145 | -390 | 0.026736 | -390 | 0.010349
-400 | 0.028277 | -400 | 0.025067 | -400 | 0.009652
-410 | 0.026541 | -410 | 0.023499 | -410 | 0.0089814
-420 | 0.024891 | -420 | 0.022041 | -420 | 0.0083824
-430 | 0.023344 | -430 | 0.020669 | -430 | 0.0078026
-440 | 0.021936 | -440 | 0.019397 | -440 | 0.0073014
-450 | 0.02061 | -450 | 0.018201 | -450 | 0.00682
位置Z[mm] | 磁場By[T] | 位置Z[mm] | 磁場By[T] | 位置Z[mm] | 磁場By[T]
2500A |  | 2000A |  | 500A
Z方向引き抜き |  | X=77.5 Y=0mm