## 表紙
速報
磁場測定試験成績書
| 御得意先 |  | 高エネルギー加速器研究機構 殿
| 品名 |  | 収束電磁石
| 型名 |  | NQ711 (S2S-Q2) |  |  | 型
| 製造番号 |  | ―
| 備品番号 |  | ―
| 試験場所 |  | 高エネルギー加速器研究機構 殿
| 2014 | 年 | 6 | 月 | 26 | 日
(株）NECトーキン
承 認
検 認
担 当

## 試験結果
試験結果 |  |  |  |  | 製造番号 |  | ―
№ | 検 査 項 目 | 仕 様 値 |  |  |  | 検 査 結 果
1 | 直流抵抗 | 20℃時 |  | ― | ｍΩ | 温度 | 25.5 | ℃
[7 empty] | 23.9 | ｍΩ
20℃換算
[6 empty] | Ｒ20℃＝ | 23.4 | ｍΩ
2 | インダクタンス | ＬＣＲメーターにて |  | 通電前 | 120 Ｈｚ |  | 11.9 | mＨ
[5 empty] | 1 ＫＨｚ |  | 6.6 | mＨ
|  |  |  | 通電後 | 120 Ｈｚ |  |  | mＨ
[5 empty] | 1 ＫＨｚ |  |  | mＨ
3 | 絶縁抵抗
|  |  | ＤＣ1000Ｖメガーにて約30秒後 |  |  | 2014-06-20 | 27.3℃ | 46%
|  | 1．主コイル － 鉄心間 |  |  |  |  | >2000 | MΩ
|  | 2．鉄 心 － ヘッダー間 |  |  |  |  | >2000 | MΩ
|  | 3．主コイル － ヘッダー間 |  |  |  |  | >2000 | MΩ
4 | 水圧テスト |  | 圧力を3.0MPaにて測定 |  |  | 水温 | 圧力 | 水漏れ
測定開始
測定終了
5 | 通電テスト |  | 1． 電流値 |  |  | Fig-1
|  |  | 1500 2000 2300 |  | Ａ
2． 圧力損失
|  |  | 1 | MPa
6 | 電流電圧特性 |  |  |  |  | Fig-2
|  |  | 電流値 0～ | 2500 | Ａ
7 | ウォーターハンマーテスト |  | 1.37MPa通水時、漏水無き事
1．Ｉ ＮバルブをＳｈｕｔ－０ｐｅｎ 20回
2．０ＵＴバルブをＳｈｕｔ－０ｐｅｎ 20回

## 試験結果収束用
試験結果 | [7 empty] | 製造番号 |  | ―
№ | 検 査 項 目 | 仕 様 値 | [6 empty] | 検 査 結 果
8 | 水圧流量特性 | 0～1.37MPa、0.1MPa毎 (ＩＮ、ＯＵＴ差圧) | [6 empty] | ＦＩｇ－1
9 | 磁場勾配
|  |  | 電 流 |  | ＤＣ | 2500 | Ａ
|  |  | 磁場勾配 |  |  | ― | T/m |  |  | 5.03 | T/m
10 | 励磁特性 |  | 電流値 |  | 0 ～25000Ａ |  |  |  | Ｆｉｇ－3
100Ａ毎測定
|  |  | 測定位置 | Ｘ＝ | 90 | Ｙ＝0 | Ｚ＝ | 250
11 | Ｘ方向磁場分布 | 下記電流値にて約5㎜間隔測定 | [6 empty] | Ｆｉｇ－4
|  |  | 1500 2000 2300 2500 |  |  |  |  | Ａ
|  |  | 測定位置 | Ｙ＝0 |  | Z= | 250
12 | Ｙ方向磁場分布 | 下記電流値にて約5㎜間隔測定 | [6 empty] | Ｆｉｇ－5
|  |  | 1500 2000 2300 2500 |  |  |  |  | Ａ
|  |  | 測定位置 | Ｘ＝0 |  | Ｚ＝ | 250
13 | Ｚ方向磁場分布 | 下記電流値にて約10㎜間隔測定 | [6 empty] | Ｆｉｇ－5
|  |  | 1500 2000 2300 2500 |  |  |  |  | Ａ
|  |  | 測定位置 | Ｙ＝0 |  | Ｘ＝ | 90
14 | 極性 | [8 empty] | 良・否
極性は,端末側から見て 以下の通りとする
-
+
S
OUT
IN
端末側
S
N
N

## Fig-1
Fig-1
電磁石通電テスト
|  |  |  | NQ711 (S2S-Q2) | 型電磁石
|  |  | （直流抵抗 Ｒ２０＝ | 23.4 | ｍΩ）
| ＤＣ電流値（Ａ） | 0 | 1500 | 2000 | 2300 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300
| ＤＣ電圧値（Ｖ） Total | 0 | 35.9 | 48.7 | 56.6 | 62.1 | 28 | 29.1 | 30.5 | 31.7 | 32.9 | 34.3 | 35.8 | 36.8
| 水圧 ＩＮ（MPa） | 13 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| 水圧 ＯＵＴ（MPa） | 3 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 圧力損失（MPa） | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 流量（Ｌ／ｍｉｎ） | 35 | 82 | 82 | 83 | 83 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| 水温 ＩＮ（℃） | 23 | 25 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 24
| 水温 ＯＵＴ（℃） |  | 34.5 | 41 | 46.5 | 50.5 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 | 69
| 室温（℃） | 17 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 25.7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18
| コイル平均動作温度（℃） |  | 25.8 | 30.3 | 33.1 | 35.7 | 60.2 | 60.4 | 63.6 | 64.6 | 65.6 | 68.3 | 71.7 | 70.7
| コイル温度上昇（℃） |  | 0.8 | 4.8 | 7.6 | 10.2 | 37.2 | 37.4 | 39.6 | 40.6 | 42.6 | 44.3 | 46.7 | 46.7

## Fig-2
Fig-2
電磁石通水テスト
|  |  | NQ711 (S2S-Q2) |  |  |  |  | 型電磁石
[10 empty] | 製造番号 |  | ―
水圧 ＩＮ（MPa） | 0 | 0.37 | 0.47 | 0.57 | 0.67 | 0.77 | 0.87 | 0.97 | 1.07 | 1.17 | 1.27 | 1.37
水圧 ＯＵＴ（MPa） | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27
圧力損失（MPa） | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1
流量 （Ｌ／ｍｉｎ） | 0 | 22 | 32 | 41 | 48 | 55 | 61 | 67 | 72 | 77 | 82 | 86

## Fig-3
Fig-3
励磁特性
|  |  |  | 2014-06-24 | 0.65229
|  |  |  | 電磁石電流[A] | 位置X[mm] | 位置Y[mm] | 位置Z[mm] | ホール電圧Vx[V] | ホール電圧Vy[V] | ホール電圧Vz[V] | 磁場Bx[Gauss] | 磁場By[Gauss] | 磁場Bz[Gauss] | 磁場Tx[T] | 磁場Ty[T] | 磁場Tz[T] | 電磁石電流[V]
|  |  |  | 2500 | 90 | 0 | 250 | 0.0063173 | 0.39761 | -0.0045874 | 9.7175 | 4529.2933 | -93.5275 | 0.001 | 0.4529 | -0.0094 | 10.0172
|  | 電流[A] | 磁場Ty[T] | 2400 | 90 | 0 | 250 | 0.0062727 | 0.39167 | -0.0044378 | 9.1956 | 4461.0129 | -91.8078 | 0.0009 | 0.4461 | -0.0092 | 9.6177
|  | 2500 | 0.4529 | 2300 | 90 | 0 | 250 | 0.0062081 | 0.38483 | -0.004319 | 8.4389 | 4382.4001 | -90.4431 | 0.0008 | 0.4382 | -0.009 | 9.218
|  | 2400 | 0.4461 | 2200 | 90 | 0 | 250 | 0.0061149 | 0.37685 | -0.0041683 | 7.3479 | 4290.7079 | -88.71 | 0.0007 | 0.4291 | -0.0089 | 8.8189
|  | 2300 | 0.4382 | 2100 | 90 | 0 | 250 | 0.0059021 | 0.3675 | -0.0039564 | 4.8553 | 4183.2742 | -86.2744 | 0.0005 | 0.4183 | -0.0086 | 8.4143
|  | 2200 | 0.4291 | 2000 | 90 | 0 | 250 | 0.0056032 | 0.35714 | -0.003726 | 1.355 | 4064.1529 | -83.6267 | 0.0001 | 0.4064 | -0.0084 | 8.0134
|  | 2100 | 0.4183 | 1900 | 90 | 0 | 250 | 0.00525 | 0.34596 | -0.0034809 | -2.7802 | 3935.5788 | -80.8094 | -0.0003 | 0.3936 | -0.0081 | 7.6159
|  | 2000 | 0.4064 | 1800 | 90 | 0 | 250 | 0.0049167 | 0.33374 | -0.0032198 | -6.6831 | 3795.1837 | -77.8079 | -0.0007 | 0.3795 | -0.0078 | 7.2139
|  | 1900 | 0.3936 | 1700 | 90 | 0 | 250 | 0.0046354 | 0.32078 | -0.0029303 | -9.9771 | 3646.1788 | -74.4808 | -0.001 | 0.3646 | -0.0074 | 6.8175
|  | 1800 | 0.3795 | 1600 | 90 | 0 | 250 | 0.0044433 | 0.30636 | -0.0026425 | -12.2274 | 3480.4186 | -71.1733 | -0.0012 | 0.348 | -0.0071 | 6.4102
|  | 1700 | 0.3646 | 1500 | 90 | 0 | 250 | 0.0043655 | 0.29114 | -0.0023175 | -13.1382 | 3305.5113 | -67.4376 | -0.0013 | 0.3306 | -0.0067 | 6.0164
|  | 1600 | 0.348 | 1400 | 90 | 0 | 250 | 0.0043896 | 0.27409 | -0.0019564 | -12.8562 | 3109.6115 | -63.2873 | -0.0013 | 0.311 | -0.0063 | 5.6149
|  | 1500 | 0.3306 | 1300 | 90 | 0 | 250 | 0.0044759 | 0.25559 | -0.0015619 | -11.8459 | 2896.944 | -58.7528 | -0.0012 | 0.2897 | -0.0059 | 5.2115
|  | 1400 | 0.311 | 1200 | 90 | 0 | 250 | 0.0045541 | 0.23655 | -0.0011652 | -10.9302 | 2678.1216 | -54.1926 | -0.0011 | 0.2678 | -0.0054 | 4.811
|  | 1300 | 0.2897 | 1100 | 90 | 0 | 250 | 0.0046526 | 0.21752 | -0.00077427 | -9.7758 | 2459.2994 | -49.6996 | -0.001 | 0.2459 | -0.005 | 4.4144
|  | 1200 | 0.2678 | 1000 | 90 | 0 | 250 | 0.0047417 | 0.19813 | -0.00037021 | -8.7333 | 2236.4964 | -45.0553 | -0.0009 | 0.2236 | -0.0045 | 4.0129
|  | 1100 | 0.2459 | 900 | 90 | 0 | 250 | 0.0048493 | 0.17879 | 3.2469e-05 | -7.4734 | 2014.1701 | -40.4269 | -0.0007 | 0.2014 | -0.004 | 3.6115
|  | 1000 | 0.2236 | 800 | 90 | 0 | 250 | 0.0049527 | 0.15948 | 0.00042486 | -6.2619 | 1792.2223 | -35.9168 | -0.0006 | 0.1792 | -0.0036 | 3.2123
|  | 900 | 0.2014 | 700 | 90 | 0 | 250 | 0.0050361 | 0.14004 | 0.0008407 | -5.2852 | 1568.8091 | -31.1372 | -0.0005 | 0.1569 | -0.0031 | 2.8108
|  | 800 | 0.1792 | 600 | 90 | 0 | 250 | 0.0051341 | 0.12063 | 0.0012309 | -4.1383 | 1345.762 | -26.6527 | -0.0004 | 0.1346 | -0.0027 | 2.4107
|  | 700 | 0.1569 | 500 | 90 | 0 | 250 | 0.0052308 | 0.10124 | 0.0016347 | -3.0051 | 1122.8127 | -22.0108 | -0.0003 | 0.1123 | -0.0022 | 2.0107
|  | 600 | 0.1346 | 400 | 90 | 0 | 250 | 0.0053297 | 0.081867 | 0.0020236 | -1.847 | 900.1773 | -17.541 | -0.0002 | 0.09 | -0.0018 | 1.6112
|  | 500 | 0.1123 | 300 | 90 | 0 | 250 | 0.0054453 | 0.062475 | 0.0024386 | -0.49389 | 677.2889 | -12.7711 | 0 | 0.0677 | -0.0013 | 1.2106
|  | 400 | 0.09 | 200 | 90 | 0 | 250 | 0.0055362 | 0.043108 | 0.0028446 | 0.57099 | 454.6772 | -8.1048 | 0.0001 | 0.0455 | -0.0008 | 0.8108
|  | 300 | 0.0677 | 100 | 90 | 0 | 250 | 0.0056348 | 0.02359 | 0.0032362 | 1.7253 | 230.3479 | -3.6033 | 0.0002 | 0.023 | -0.0004 | 0.4078
|  | 200 | 0.0455 | 0 | 90 | 0 | 250 | 0.0057232 | 0.0038148 | 0.0036383 | 2.7604 | 3.0472 | 1.019 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001 | 0
|  | 100 | 0.023
|  | 0 | 0.0003

## XData
2500A |  | 2300A |  | 2000A |  | 1500A
位置X[mm] | 磁場By[T] | 位置X[mm] | 磁場By[T] | 位置X[mm] | 磁場By[T] | 位置X[mm] | 磁場By[T]
495 | 1.8407 | 495 | 1.7952 | 495 | 1.691 | 495 | 1.4033
490 | 1.9156 | 490 | 1.8706 | 490 | 1.766 | 490 | 1.4711
485 | 1.9859 | 485 | 1.9414 | 485 | 1.8362 | 485 | 1.5348
480 | 2.0482 | 480 | 2.0041 | 480 | 1.898 | 480 | 1.5906
475 | 2.0993 | 475 | 2.0549 | 475 | 1.948 | 475 | 1.6348
470 | 2.1378 | 470 | 2.0927 | 470 | 1.9849 | 470 | 1.6655
465 | 2.1628 | 465 | 2.1175 | 465 | 2.0084 | 465 | 1.6836
460 | 2.1764 | 460 | 2.1305 | 460 | 2.02 | 460 | 1.6903
455 | 2.1802 | 455 | 2.1338 | 455 | 2.0215 | 455 | 1.6877
450 | 2.1764 | 450 | 2.1293 | 450 | 2.0152 | 450 | 1.678
445 | 2.1668 | 445 | 2.1191 | 445 | 2.003 | 445 | 1.6634
440 | 2.153 | 440 | 2.1046 | 440 | 1.9865 | 440 | 1.6458
435 | 2.1363 | 435 | 2.0872 | 435 | 1.9672 | 435 | 1.6262
430 | 2.1176 | 430 | 2.0677 | 430 | 1.946 | 430 | 1.6055
425 | 2.0975 | 425 | 2.0468 | 425 | 1.9234 | 425 | 1.5843
420 | 2.0763 | 420 | 2.0247 | 420 | 1.9002 | 420 | 1.5629
415 | 2.0544 | 415 | 2.0021 | 415 | 1.8766 | 415 | 1.5415
410 | 2.032 | 410 | 1.979 | 410 | 1.8528 | 410 | 1.5206
405 | 2.0092 | 405 | 1.9556 | 405 | 1.8291 | 405 | 1.4998
400 | 1.9862 | 400 | 1.9321 | 400 | 1.8056 | 400 | 1.4794
395 | 1.9631 | 395 | 1.9086 | 395 | 1.7822 | 395 | 1.4593
390 | 1.9398 | 390 | 1.885 | 390 | 1.7592 | 390 | 1.4395
385 | 1.9165 | 385 | 1.8616 | 385 | 1.7362 | 385 | 1.42
380 | 1.8931 | 380 | 1.8382 | 380 | 1.7136 | 380 | 1.4007
375 | 1.8696 | 375 | 1.8148 | 375 | 1.6911 | 375 | 1.3817
370 | 1.846 | 370 | 1.7915 | 370 | 1.6687 | 370 | 1.3629
365 | 1.8225 | 365 | 1.7682 | 365 | 1.6465 | 365 | 1.3442
360 | 1.7987 | 360 | 1.7448 | 360 | 1.6242 | 360 | 1.3256
355 | 1.775 | 355 | 1.7214 | 355 | 1.6021 | 355 | 1.307
350 | 1.7511 | 350 | 1.6979 | 350 | 1.5798 | 350 | 1.2885
345 | 1.7272 | 345 | 1.6745 | 345 | 1.5577 | 345 | 1.27
340 | 1.7031 | 340 | 1.651 | 340 | 1.5355 | 340 | 1.2516
335 | 1.679 | 335 | 1.6273 | 335 | 1.5132 | 335 | 1.2331
330 | 1.6547 | 330 | 1.6037 | 330 | 1.4909 | 330 | 1.2147
325 | 1.6304 | 325 | 1.5799 | 325 | 1.4686 | 325 | 1.1962
320 | 1.6061 | 320 | 1.5562 | 320 | 1.4462 | 320 | 1.1778
315 | 1.5816 | 315 | 1.5323 | 315 | 1.4239 | 315 | 1.1593
310 | 1.5571 | 310 | 1.5084 | 310 | 1.4015 | 310 | 1.1409
305 | 1.5325 | 305 | 1.4844 | 305 | 1.3791 | 305 | 1.1224
300 | 1.5079 | 300 | 1.4605 | 300 | 1.3566 | 300 | 1.104
295 | 1.4831 | 295 | 1.4364 | 295 | 1.3341 | 295 | 1.0856
290 | 1.4584 | 290 | 1.4123 | 290 | 1.3116 | 290 | 1.0672
285 | 1.4335 | 285 | 1.3882 | 285 | 1.2891 | 285 | 1.0487
280 | 1.4087 | 280 | 1.3641 | 280 | 1.2665 | 280 | 1.0302
275 | 1.3838 | 275 | 1.3398 | 275 | 1.2439 | 275 | 1.0118
270 | 1.3588 | 270 | 1.3156 | 270 | 1.2213 | 270 | 0.99336
265 | 1.3337 | 265 | 1.2914 | 265 | 1.1988 | 265 | 0.9749
260 | 1.3088 | 260 | 1.2671 | 260 | 1.1761 | 260 | 0.95645
255 | 1.2837 | 255 | 1.2428 | 255 | 1.1535 | 255 | 0.938
250 | 1.2587 | 250 | 1.2185 | 250 | 1.1308 | 250 | 0.91947
245 | 1.2335 | 245 | 1.1941 | 245 | 1.1081 | 245 | 0.90109
240 | 1.2084 | 240 | 1.1698 | 240 | 1.0855 | 240 | 0.88262
235 | 1.1832 | 235 | 1.1454 | 235 | 1.0628 | 235 | 0.86419
230 | 1.1581 | 230 | 1.121 | 230 | 1.0402 | 230 | 0.84578
225 | 1.1329 | 225 | 1.0966 | 225 | 1.0175 | 225 | 0.82736
220 | 1.1078 | 220 | 1.0723 | 220 | 0.99487 | 220 | 0.80891
215 | 1.0826 | 215 | 1.0479 | 215 | 0.97227 | 215 | 0.79049
210 | 1.0574 | 210 | 1.0234 | 210 | 0.94959 | 210 | 0.77198
205 | 1.0322 | 205 | 0.99909 | 205 | 0.92696 | 205 | 0.75358
200 | 1.007 | 200 | 0.97461 | 200 | 0.9043 | 200 | 0.73525
195 | 0.98189 | 195 | 0.95024 | 195 | 0.88166 | 195 | 0.71684
190 | 0.95664 | 190 | 0.92588 | 190 | 0.85901 | 190 | 0.6984
185 | 0.93146 | 185 | 0.90149 | 185 | 0.83633 | 185 | 0.67998
180 | 0.90625 | 180 | 0.87708 | 180 | 0.81373 | 180 | 0.6615
175 | 0.88107 | 175 | 0.85269 | 175 | 0.79108 | 175 | 0.6431
170 | 0.85584 | 170 | 0.82828 | 170 | 0.76843 | 170 | 0.62475
165 | 0.83063 | 165 | 0.80386 | 165 | 0.74581 | 165 | 0.60641
160 | 0.80538 | 160 | 0.77945 | 160 | 0.72315 | 160 | 0.58797
155 | 0.78018 | 155 | 0.75509 | 155 | 0.70054 | 155 | 0.56957
150 | 0.75503 | 150 | 0.73062 | 150 | 0.67791 | 150 | 0.55113
145 | 0.72982 | 145 | 0.7063 | 145 | 0.65531 | 145 | 0.53273
140 | 0.70461 | 140 | 0.6819 | 140 | 0.63267 | 140 | 0.51439
135 | 0.67938 | 135 | 0.65753 | 135 | 0.61006 | 135 | 0.49599
130 | 0.65414 | 130 | 0.63315 | 130 | 0.58748 | 130 | 0.47763
125 | 0.629 | 125 | 0.6088 | 125 | 0.56485 | 125 | 0.45926
120 | 0.60389 | 120 | 0.58445 | 120 | 0.54225 | 120 | 0.44088
115 | 0.57872 | 115 | 0.56006 | 115 | 0.51966 | 115 | 0.42247
110 | 0.55351 | 110 | 0.53572 | 110 | 0.49703 | 110 | 0.40412
105 | 0.52837 | 105 | 0.51129 | 105 | 0.47445 | 105 | 0.38573
100 | 0.50316 | 100 | 0.487 | 100 | 0.45185 | 100 | 0.3674
95 | 0.47805 | 95 | 0.46265 | 95 | 0.42926 | 95 | 0.34905
90 | 0.45288 | 90 | 0.43825 | 90 | 0.4067 | 90 | 0.33068
85 | 0.42773 | 85 | 0.41398 | 85 | 0.3841 | 85 | 0.31224
80 | 0.40258 | 80 | 0.38964 | 80 | 0.36154 | 80 | 0.29394
75 | 0.37745 | 75 | 0.36529 | 75 | 0.33895 | 75 | 0.27557
70 | 0.35223 | 70 | 0.34097 | 70 | 0.31639 | 70 | 0.25728
65 | 0.32716 | 65 | 0.31664 | 65 | 0.29386 | 65 | 0.23893
60 | 0.30201 | 60 | 0.29231 | 60 | 0.27125 | 60 | 0.22055
55 | 0.27682 | 55 | 0.26802 | 55 | 0.24873 | 55 | 0.20223
50 | 0.25178 | 50 | 0.2437 | 50 | 0.22616 | 50 | 0.18386
45 | 0.22668 | 45 | 0.21938 | 45 | 0.20361 | 45 | 0.16545
40 | 0.20161 | 40 | 0.1951 | 40 | 0.18106 | 40 | 0.14709
35 | 0.17648 | 35 | 0.17077 | 35 | 0.15849 | 35 | 0.12881
30 | 0.15137 | 30 | 0.14644 | 30 | 0.13597 | 30 | 0.11039
25 | 0.12624 | 25 | 0.12215 | 25 | 0.11338 | 25 | 0.092155
20 | 0.101 | 20 | 0.09776 | 20 | 0.090835 | 20 | 0.073777
15 | 0.075904 | 15 | 0.073435 | 15 | 0.068246 | 15 | 0.055325
10 | 0.050718 | 10 | 0.049077 | 10 | 0.045572 | 10 | 0.037001
5 | 0.025462 | 5 | 0.024646 | 5 | 0.022977 | 5 | 0.018622
0 | 0.00020264 | 0 | 7.1901e-05 | 0 | 0.00019655 | 0 | 0.00016362
-5 | 0.025336 | -5 | 0.024449 | -5 | 0.022579 | -5 | 0.018249
-10 | 0.050619 | -10 | 0.048935 | -10 | 0.045188 | -10 | 0.036725
-15 | 0.075798 | -15 | 0.073314 | -15 | 0.067899 | -15 | 0.055158
-20 | 0.10092 | -20 | 0.097682 | -20 | 0.090462 | -20 | 0.073484
-25 | 0.12608 | -25 | 0.12202 | -25 | 0.11305 | -25 | 0.091813
-30 | 0.15132 | -30 | 0.1464 | -30 | 0.13566 | -30 | 0.11022
-35 | 0.1765 | -35 | 0.17069 | -35 | 0.15822 | -35 | 0.12859
-40 | 0.2016 | -40 | 0.19501 | -40 | 0.18081 | -40 | 0.14701
-45 | 0.22668 | -45 | 0.21942 | -45 | 0.20334 | -45 | 0.16529
-50 | 0.25177 | -50 | 0.24365 | -50 | 0.22594 | -50 | 0.18366
-55 | 0.27692 | -55 | 0.26804 | -55 | 0.24852 | -55 | 0.20198
-60 | 0.30208 | -60 | 0.2924 | -60 | 0.27105 | -60 | 0.22039
-65 | 0.32734 | -65 | 0.31666 | -65 | 0.29366 | -65 | 0.23875
-70 | 0.3524 | -70 | 0.34101 | -70 | 0.3162 | -70 | 0.25707
-75 | 0.3775 | -75 | 0.36532 | -75 | 0.33877 | -75 | 0.27542
-80 | 0.40268 | -80 | 0.38965 | -80 | 0.36137 | -80 | 0.29381
-85 | 0.42779 | -85 | 0.41401 | -85 | 0.38395 | -85 | 0.31218
-90 | 0.45303 | -90 | 0.43835 | -90 | 0.40654 | -90 | 0.33061
-95 | 0.47813 | -95 | 0.46272 | -95 | 0.42911 | -95 | 0.34896
-100 | 0.50329 | -100 | 0.48705 | -100 | 0.45169 | -100 | 0.36728
-105 | 0.52847 | -105 | 0.51144 | -105 | 0.47428 | -105 | 0.38565
-110 | 0.55365 | -110 | 0.53582 | -110 | 0.49689 | -110 | 0.40403
-115 | 0.5788 | -115 | 0.56009 | -115 | 0.5195 | -115 | 0.4224
-120 | 0.60399 | -120 | 0.58447 | -120 | 0.54205 | -120 | 0.44083
-125 | 0.62912 | -125 | 0.60883 | -125 | 0.56465 | -125 | 0.45916
-130 | 0.65434 | -130 | 0.63317 | -130 | 0.58729 | -130 | 0.47755
-135 | 0.67958 | -135 | 0.65759 | -135 | 0.60987 | -135 | 0.4959
-140 | 0.70482 | -140 | 0.68198 | -140 | 0.63253 | -140 | 0.51432
-145 | 0.72994 | -145 | 0.70634 | -145 | 0.6551 | -145 | 0.53269
-150 | 0.75504 | -150 | 0.73076 | -150 | 0.67771 | -150 | 0.55115
-155 | 0.78025 | -155 | 0.7551 | -155 | 0.70032 | -155 | 0.56949
-160 | 0.80548 | -160 | 0.7795 | -160 | 0.72294 | -160 | 0.58784
-165 | 0.8307 | -165 | 0.80397 | -165 | 0.7456 | -165 | 0.6063
-170 | 0.85599 | -170 | 0.82826 | -170 | 0.76817 | -170 | 0.62465
-175 | 0.8811 | -175 | 0.85269 | -175 | 0.79083 | -175 | 0.64303
-180 | 0.90628 | -180 | 0.87705 | -180 | 0.81345 | -180 | 0.66149
-185 | 0.9315 | -185 | 0.90146 | -185 | 0.83608 | -185 | 0.67985
-190 | 0.9567 | -190 | 0.92585 | -190 | 0.85872 | -190 | 0.69828
-195 | 0.98189 | -195 | 0.95024 | -195 | 0.88132 | -195 | 0.71673
-200 | 1.0071 | -200 | 0.97465 | -200 | 0.90399 | -200 | 0.73507
-205 | 1.0323 | -205 | 0.99903 | -205 | 0.92662 | -205 | 0.75349
-210 | 1.0574 | -210 | 1.0235 | -210 | 0.94922 | -210 | 0.77188
-215 | 1.0826 | -215 | 1.0478 | -215 | 0.97193 | -215 | 0.79033
-220 | 1.1078 | -220 | 1.0722 | -220 | 0.99454 | -220 | 0.80878
-225 | 1.1329 | -225 | 1.0965 | -225 | 1.0172 | -225 | 0.82724
-230 | 1.1581 | -230 | 1.1209 | -230 | 1.0399 | -230 | 0.84562
-235 | 1.1833 | -235 | 1.1453 | -235 | 1.0625 | -235 | 0.86406
-240 | 1.2084 | -240 | 1.1697 | -240 | 1.0852 | -240 | 0.88251
-245 | 1.2336 | -245 | 1.194 | -245 | 1.1078 | -245 | 0.90098
-250 | 1.2587 | -250 | 1.2184 | -250 | 1.1305 | -250 | 0.91937
-255 | 1.2837 | -255 | 1.2427 | -255 | 1.1531 | -255 | 0.93789
-260 | 1.3088 | -260 | 1.267 | -260 | 1.1757 | -260 | 0.95629
-265 | 1.3338 | -265 | 1.2913 | -265 | 1.1984 | -265 | 0.9748
-270 | 1.3589 | -270 | 1.3156 | -270 | 1.221 | -270 | 0.99322
-275 | 1.3838 | -275 | 1.3398 | -275 | 1.2436 | -275 | 1.0117
-280 | 1.4088 | -280 | 1.364 | -280 | 1.2662 | -280 | 1.0301
-285 | 1.4336 | -285 | 1.3882 | -285 | 1.2888 | -285 | 1.0486
-290 | 1.4585 | -290 | 1.4124 | -290 | 1.3114 | -290 | 1.0671
-295 | 1.4833 | -295 | 1.4364 | -295 | 1.3338 | -295 | 1.0856
-300 | 1.5081 | -300 | 1.4606 | -300 | 1.3564 | -300 | 1.104
-305 | 1.5327 | -305 | 1.4845 | -305 | 1.3788 | -305 | 1.1224
-310 | 1.5573 | -310 | 1.5086 | -310 | 1.4013 | -310 | 1.1409
-315 | 1.5818 | -315 | 1.5325 | -315 | 1.4237 | -315 | 1.1593
-320 | 1.6063 | -320 | 1.5563 | -320 | 1.4461 | -320 | 1.1778
-325 | 1.6307 | -325 | 1.58 | -325 | 1.4684 | -325 | 1.1962
-330 | 1.6551 | -330 | 1.6038 | -330 | 1.4908 | -330 | 1.2147
-335 | 1.6793 | -335 | 1.6275 | -335 | 1.5131 | -335 | 1.2331
-340 | 1.7035 | -340 | 1.6511 | -340 | 1.5353 | -340 | 1.2516
-345 | 1.7275 | -345 | 1.6746 | -345 | 1.5575 | -345 | 1.2701
-350 | 1.7514 | -350 | 1.6982 | -350 | 1.5797 | -350 | 1.2885
-355 | 1.7754 | -355 | 1.7216 | -355 | 1.602 | -355 | 1.3071
-360 | 1.7992 | -360 | 1.745 | -360 | 1.6242 | -360 | 1.3257
-365 | 1.8229 | -365 | 1.7684 | -365 | 1.6464 | -365 | 1.3443
-370 | 1.8465 | -370 | 1.7918 | -370 | 1.6687 | -370 | 1.363
-375 | 1.8701 | -375 | 1.8152 | -375 | 1.6911 | -375 | 1.3819
-380 | 1.8936 | -380 | 1.8385 | -380 | 1.7136 | -380 | 1.401
-385 | 1.9171 | -385 | 1.862 | -385 | 1.7363 | -385 | 1.4202
-390 | 1.9405 | -390 | 1.8855 | -390 | 1.7592 | -390 | 1.4399
-395 | 1.9638 | -395 | 1.9093 | -395 | 1.7824 | -395 | 1.4596
-400 | 1.9871 | -400 | 1.9328 | -400 | 1.8059 | -400 | 1.4797
-405 | 2.0102 | -405 | 1.9565 | -405 | 1.8295 | -405 | 1.5002
-410 | 2.0331 | -410 | 1.98 | -410 | 1.8534 | -410 | 1.5211
-415 | 2.0558 | -415 | 2.0034 | -415 | 1.8774 | -415 | 1.5424
-420 | 2.0779 | -420 | 2.0263 | -420 | 1.9014 | -420 | 1.564
-425 | 2.0994 | -425 | 2.0486 | -425 | 1.925 | -425 | 1.5857
-430 | 2.1201 | -430 | 2.0701 | -430 | 1.9482 | -430 | 1.6074
-435 | 2.1395 | -435 | 2.0903 | -435 | 1.9701 | -435 | 1.6287
-440 | 2.157 | -440 | 2.1086 | -440 | 1.9903 | -440 | 1.6491
-445 | 2.1717 | -445 | 2.1241 | -445 | 2.0079 | -445 | 1.6679
-450 | 2.1827 | -450 | 2.1358 | -450 | 2.0216 | -450 | 1.6838
-455 | 2.1882 | -455 | 2.142 | -455 | 2.0297 | -455 | 1.6953
-460 | 2.1862 | -460 | 2.1407 | -460 | 2.03 | -460 | 1.7
-465 | 2.1747 | -465 | 2.1296 | -465 | 2.0208 | -465 | 1.6957
-470 | 2.1514 | -470 | 2.1069 | -470 | 1.9991 | -470 | 1.68
-475 | 2.1157 | -475 | 2.0711 | -475 | 1.9648 | -475 | 1.6511
-480 | 2.0665 | -480 | 2.0215 | -480 | 1.9165 | -480 | 1.6089
-485 | 2.0056 | -485 | 1.9606 | -485 | 1.8561 | -485 | 1.5541
-490 | 1.9355 | -490 | 1.8909 | -490 | 1.7866 | -490 | 1.4913
-495 | 1.861 | -495 | 1.8161 | -495 | 1.712 | -495 | 1.4234

## YData
2500A |  | 2300A |  | 2000A |  | 1500A
位置Y[mm] | 磁場Bx[T] | 位置Y[mm] | 磁場Bx[T] | 位置Y[mm] | 磁場Bx[T] | 位置Y[mm] | 磁場Bx[T]
290 | 1.0751 | 290 | 1.0352 | 290 | 0.95896 | 290 | 0.78516
285 | 1.0975 | 285 | 1.0581 | 285 | 0.98155 | 285 | 0.80619
280 | 1.1185 | 280 | 1.0802 | 280 | 1.0039 | 280 | 0.8263
275 | 1.1388 | 275 | 1.1006 | 275 | 1.024 | 275 | 0.84463
270 | 1.1563 | 270 | 1.1181 | 270 | 1.0419 | 270 | 0.8611
265 | 1.17 | 265 | 1.1327 | 265 | 1.0565 | 265 | 0.87412
260 | 1.1799 | 260 | 1.1427 | 260 | 1.0666 | 260 | 0.88351
255 | 1.1849 | 255 | 1.1482 | 255 | 1.0723 | 255 | 0.88856
250 | 1.1849 | 250 | 1.1485 | 250 | 1.0729 | 250 | 0.88908
245 | 1.18 | 245 | 1.1439 | 245 | 1.0687 | 245 | 0.88517
240 | 1.1706 | 240 | 1.1348 | 240 | 1.0599 | 240 | 0.8774
235 | 1.157 | 235 | 1.1217 | 235 | 1.0474 | 235 | 0.86615
230 | 1.1403 | 230 | 1.1053 | 230 | 1.0317 | 230 | 0.85221
225 | 1.1208 | 225 | 1.0863 | 225 | 1.0136 | 225 | 0.83653
220 | 1.0994 | 220 | 1.0656 | 220 | 0.99364 | 220 | 0.81897
215 | 1.0772 | 215 | 1.0434 | 215 | 0.97261 | 215 | 0.80059
210 | 1.0533 | 210 | 1.0204 | 210 | 0.95078 | 210 | 0.78168
205 | 1.0291 | 205 | 0.99666 | 205 | 0.92825 | 205 | 0.7625
200 | 1.0047 | 200 | 0.97265 | 200 | 0.90569 | 200 | 0.74355
195 | 0.97936 | 195 | 0.94874 | 195 | 0.88271 | 195 | 0.72394
190 | 0.95463 | 190 | 0.92413 | 190 | 0.8598 | 190 | 0.70497
185 | 0.92913 | 185 | 0.89966 | 185 | 0.83731 | 185 | 0.68549
180 | 0.904 | 180 | 0.87503 | 180 | 0.81394 | 180 | 0.66639
175 | 0.87866 | 175 | 0.85057 | 175 | 0.79103 | 175 | 0.6474
170 | 0.85349 | 170 | 0.82659 | 170 | 0.76853 | 170 | 0.62842
165 | 0.8284 | 165 | 0.80187 | 165 | 0.74547 | 165 | 0.60962
160 | 0.8031 | 160 | 0.77783 | 160 | 0.72309 | 160 | 0.59087
155 | 0.77811 | 155 | 0.75304 | 155 | 0.7 | 155 | 0.57224
150 | 0.75278 | 150 | 0.72859 | 150 | 0.67727 | 150 | 0.55364
145 | 0.72761 | 145 | 0.70434 | 145 | 0.65454 | 145 | 0.53499
140 | 0.70266 | 140 | 0.67986 | 140 | 0.63194 | 140 | 0.51645
135 | 0.67737 | 135 | 0.65605 | 135 | 0.60941 | 135 | 0.49794
130 | 0.65249 | 130 | 0.6314 | 130 | 0.58672 | 130 | 0.47945
125 | 0.62721 | 125 | 0.60704 | 125 | 0.56427 | 125 | 0.46135
120 | 0.60217 | 120 | 0.58281 | 120 | 0.54161 | 120 | 0.44265
115 | 0.5772 | 115 | 0.55841 | 115 | 0.51899 | 115 | 0.42427
110 | 0.55213 | 110 | 0.5344 | 110 | 0.49659 | 110 | 0.40579
105 | 0.52709 | 105 | 0.51002 | 105 | 0.47395 | 105 | 0.38743
100 | 0.5019 | 100 | 0.48576 | 100 | 0.45143 | 100 | 0.36936
95 | 0.47688 | 95 | 0.4616 | 95 | 0.42929 | 95 | 0.35078
90 | 0.45226 | 90 | 0.4372 | 90 | 0.40654 | 90 | 0.33265
85 | 0.42693 | 85 | 0.41309 | 85 | 0.38434 | 85 | 0.31406
80 | 0.40209 | 80 | 0.38864 | 80 | 0.36152 | 80 | 0.29563
75 | 0.37679 | 75 | 0.3644 | 75 | 0.33899 | 75 | 0.27735
70 | 0.35142 | 70 | 0.3404 | 70 | 0.31664 | 70 | 0.25885
65 | 0.32674 | 65 | 0.31595 | 65 | 0.2938 | 65 | 0.24083
60 | 0.3014 | 60 | 0.29202 | 60 | 0.27166 | 60 | 0.22223
55 | 0.27669 | 55 | 0.26739 | 55 | 0.24879 | 55 | 0.20388
50 | 0.25121 | 50 | 0.24305 | 50 | 0.22618 | 50 | 0.18558
45 | 0.22602 | 45 | 0.2192 | 45 | 0.20378 | 45 | 0.16716
40 | 0.20108 | 40 | 0.19464 | 40 | 0.18116 | 40 | 0.14898
35 | 0.17585 | 35 | 0.17077 | 35 | 0.15873 | 35 | 0.13088
30 | 0.15098 | 30 | 0.14605 | 30 | 0.13612 | 30 | 0.11258
25 | 0.12571 | 25 | 0.12217 | 25 | 0.1141 | 25 | 0.094276
20 | 0.10105 | 20 | 0.097494 | 20 | 0.091174 | 20 | 0.075644
15 | 0.075602 | 15 | 0.073123 | 15 | 0.068549 | 15 | 0.057402
10 | 0.050468 | 10 | 0.048855 | 10 | 0.046096 | 10 | 0.03898
5 | 0.025258 | 5 | 0.024395 | 5 | 0.023437 | 5 | 0.020685
0 | 0.00020471 | 0 | 0.00010593 | 0 | 0.00079257 | 0 | 0.0025912
-5 | 0.025458 | -5 | 0.024576 | -5 | 0.021742 | -5 | 0.016101
-10 | 0.050402 | -10 | 0.049067 | -10 | 0.044644 | -10 | 0.034272
-15 | 0.076016 | -15 | 0.073476 | -15 | 0.067279 | -15 | 0.052935
-20 | 0.1012 | -20 | 0.09791 | -20 | 0.090007 | -20 | 0.071311
-25 | 0.12646 | -25 | 0.12226 | -25 | 0.11262 | -25 | 0.089328
-30 | 0.15117 | -30 | 0.14655 | -30 | 0.13465 | -30 | 0.10799
-35 | 0.1763 | -35 | 0.17082 | -35 | 0.15767 | -35 | 0.12626
-40 | 0.2019 | -40 | 0.19516 | -40 | 0.17985 | -40 | 0.14426
-45 | 0.22697 | -45 | 0.21967 | -45 | 0.20277 | -45 | 0.16298
-50 | 0.25235 | -50 | 0.24404 | -50 | 0.22544 | -50 | 0.18125
-55 | 0.27744 | -55 | 0.26796 | -55 | 0.24788 | -55 | 0.19968
-60 | 0.30252 | -60 | 0.29252 | -60 | 0.27057 | -60 | 0.21792
-65 | 0.32773 | -65 | 0.31649 | -65 | 0.29268 | -65 | 0.23631
-70 | 0.35287 | -70 | 0.34127 | -70 | 0.31564 | -70 | 0.25458
-75 | 0.37814 | -75 | 0.36565 | -75 | 0.33825 | -75 | 0.27285
-80 | 0.40334 | -80 | 0.38998 | -80 | 0.36075 | -80 | 0.2913
-85 | 0.42838 | -85 | 0.41444 | -85 | 0.38341 | -85 | 0.30957
-90 | 0.45368 | -90 | 0.43878 | -90 | 0.40598 | -90 | 0.32798
-95 | 0.47889 | -95 | 0.46329 | -95 | 0.42869 | -95 | 0.34633
-100 | 0.5043 | -100 | 0.48776 | -100 | 0.45127 | -100 | 0.36437
-105 | 0.52956 | -105 | 0.51203 | -105 | 0.47398 | -105 | 0.38304
-110 | 0.55429 | -110 | 0.53665 | -110 | 0.49665 | -110 | 0.40136
-115 | 0.57985 | -115 | 0.56093 | -115 | 0.51914 | -115 | 0.41985
-120 | 0.60518 | -120 | 0.58556 | -120 | 0.54205 | -120 | 0.43829
-125 | 0.63068 | -125 | 0.61004 | -125 | 0.56475 | -125 | 0.45634
-130 | 0.656 | -130 | 0.6341 | -130 | 0.58714 | -130 | 0.47506
-135 | 0.68082 | -135 | 0.65895 | -135 | 0.61005 | -135 | 0.49325
-140 | 0.7066 | -140 | 0.68343 | -140 | 0.63248 | -140 | 0.51206
-145 | 0.73202 | -145 | 0.70818 | -145 | 0.65566 | -145 | 0.53067
-150 | 0.75726 | -150 | 0.73275 | -150 | 0.67842 | -150 | 0.54918
-155 | 0.7829 | -155 | 0.75694 | -155 | 0.70144 | -155 | 0.56795
-160 | 0.80817 | -160 | 0.78183 | -160 | 0.72427 | -160 | 0.58651
-165 | 0.83369 | -165 | 0.80613 | -165 | 0.74679 | -165 | 0.60537
-170 | 0.85871 | -170 | 0.83126 | -170 | 0.77017 | -170 | 0.62412
-175 | 0.88471 | -175 | 0.85611 | -175 | 0.7932 | -175 | 0.64298
-180 | 0.91028 | -180 | 0.88071 | -180 | 0.81639 | -180 | 0.66208
-185 | 0.93572 | -185 | 0.90563 | -185 | 0.83949 | -185 | 0.68114
-190 | 0.96131 | -190 | 0.92991 | -190 | 0.86256 | -190 | 0.70035
-195 | 0.98671 | -195 | 0.9551 | -195 | 0.88592 | -195 | 0.7197
-200 | 1.0121 | -200 | 0.97983 | -200 | 0.9091 | -200 | 0.73875
-205 | 1.0373 | -205 | 1.0042 | -205 | 0.93201 | -205 | 0.75846
-210 | 1.0619 | -210 | 1.0284 | -210 | 0.95492 | -210 | 0.77777
-215 | 1.0863 | -215 | 1.0519 | -215 | 0.97725 | -215 | 0.79702
-220 | 1.1096 | -220 | 1.0749 | -220 | 0.99899 | -220 | 0.81571
-225 | 1.1319 | -225 | 1.0966 | -225 | 1.0194 | -225 | 0.83329
-230 | 1.1523 | -230 | 1.1163 | -230 | 1.0382 | -230 | 0.85018
-235 | 1.1699 | -235 | 1.1339 | -235 | 1.0553 | -235 | 0.86499
-240 | 1.185 | -240 | 1.1482 | -240 | 1.069 | -240 | 0.87701
-245 | 1.196 | -245 | 1.1589 | -245 | 1.0792 | -245 | 0.88617
-250 | 1.2025 | -250 | 1.1651 | -250 | 1.0849 | -250 | 0.89128
-255 | 1.2041 | -255 | 1.1663 | -255 | 1.0859 | -255 | 0.8922
-260 | 1.2007 | -260 | 1.1625 | -260 | 1.082 | -260 | 0.88851
-265 | 1.1922 | -265 | 1.1538 | -265 | 1.073 | -265 | 0.88041
-270 | 1.1793 | -270 | 1.1405 | -270 | 1.0596 | -270 | 0.86828
-275 | 1.1628 | -275 | 1.1234 | -275 | 1.0427 | -275 | 0.85294
-280 | 1.1435 | -280 | 1.1041 | -280 | 1.0227 | -280 | 0.8348
-285 | 1.1226 | -285 | 1.0821 | -285 | 1.0012 | -285 | 0.81521
-290 | 1.1007 | -290 | 1.0598 | -290 | 0.97842 | -290 | 0.79459

## ZData
2500A |  | 2300A |  | 2000A |  | 1500A
位置Z[mm] | 磁場By[T] | 位置Z[mm] | 磁場By[T] | 位置Z[mm] | 磁場By[T] | 位置Z[mm] | 磁場By[T]
350 | 0.44911 | 350 | 0.43456 | 350 | 0.40334 | 350 | 0.32823
340 | 0.45006 | 340 | 0.43543 | 340 | 0.40411 | 340 | 0.32882
330 | 0.45077 | 330 | 0.43612 | 330 | 0.40472 | 330 | 0.32929
320 | 0.45139 | 320 | 0.43668 | 320 | 0.40521 | 320 | 0.32963
310 | 0.45182 | 310 | 0.43709 | 310 | 0.40557 | 310 | 0.32991
300 | 0.45218 | 300 | 0.4374 | 300 | 0.40584 | 300 | 0.33014
290 | 0.45245 | 290 | 0.43769 | 290 | 0.40606 | 290 | 0.3303
280 | 0.45264 | 280 | 0.43786 | 280 | 0.40625 | 280 | 0.33041
270 | 0.4528 | 270 | 0.43802 | 270 | 0.40636 | 270 | 0.33052
260 | 0.45291 | 260 | 0.43812 | 260 | 0.40644 | 260 | 0.33059
250 | 0.45294 | 250 | 0.43816 | 250 | 0.40649 | 250 | 0.33064
240 | 0.45297 | 240 | 0.43816 | 240 | 0.40651 | 240 | 0.33064
230 | 0.45291 | 230 | 0.43815 | 230 | 0.40647 | 230 | 0.33064
220 | 0.45282 | 220 | 0.43803 | 220 | 0.40641 | 220 | 0.33057
210 | 0.45265 | 210 | 0.4379 | 210 | 0.40628 | 210 | 0.3305
200 | 0.45242 | 200 | 0.4377 | 200 | 0.4061 | 200 | 0.33037
190 | 0.45212 | 190 | 0.43742 | 190 | 0.40587 | 190 | 0.33021
180 | 0.45169 | 180 | 0.43702 | 180 | 0.40555 | 180 | 0.32996
170 | 0.45114 | 170 | 0.43654 | 170 | 0.40512 | 170 | 0.32965
160 | 0.45046 | 160 | 0.43588 | 160 | 0.40457 | 160 | 0.32922
150 | 0.44958 | 150 | 0.43506 | 150 | 0.40386 | 150 | 0.32869
140 | 0.44842 | 140 | 0.43399 | 140 | 0.40292 | 140 | 0.32799
130 | 0.44701 | 130 | 0.43262 | 130 | 0.40174 | 130 | 0.32709
120 | 0.44516 | 120 | 0.4309 | 120 | 0.40022 | 120 | 0.32589
110 | 0.44287 | 110 | 0.42875 | 110 | 0.39828 | 110 | 0.32442
100 | 0.43999 | 100 | 0.42599 | 100 | 0.39584 | 100 | 0.32252
90 | 0.43641 | 90 | 0.42257 | 90 | 0.39275 | 90 | 0.32013
80 | 0.43196 | 80 | 0.41829 | 80 | 0.38891 | 80 | 0.3171
70 | 0.42646 | 70 | 0.41307 | 70 | 0.38415 | 70 | 0.31333
60 | 0.41981 | 60 | 0.40668 | 60 | 0.37833 | 60 | 0.30873
50 | 0.41177 | 50 | 0.39896 | 50 | 0.37126 | 50 | 0.30312
40 | 0.40229 | 40 | 0.38982 | 40 | 0.36285 | 40 | 0.2964
30 | 0.39122 | 30 | 0.37911 | 30 | 0.35299 | 30 | 0.2885
20 | 0.37849 | 20 | 0.36682 | 20 | 0.34164 | 20 | 0.27935
10 | 0.36422 | 10 | 0.35305 | 10 | 0.32885 | 10 | 0.26899
0 | 0.34854 | 0 | 0.3378 | 0 | 0.31474 | 0 | 0.25752
-10 | 0.33165 | -10 | 0.32142 | -10 | 0.29949 | -10 | 0.24509
-20 | 0.31385 | -20 | 0.30415 | -20 | 0.28338 | -20 | 0.23198
-30 | 0.29549 | -30 | 0.2863 | -30 | 0.26672 | -30 | 0.21835
-40 | 0.2769 | -40 | 0.26823 | -40 | 0.24985 | -40 | 0.20453
-50 | 0.25842 | -50 | 0.25028 | -50 | 0.23304 | -50 | 0.19071
-60 | 0.24033 | -60 | 0.23268 | -60 | 0.2166 | -60 | 0.17719
-70 | 0.22287 | -70 | 0.21571 | -70 | 0.20072 | -70 | 0.16413
-80 | 0.20623 | -80 | 0.19951 | -80 | 0.18554 | -80 | 0.15162
-90 | 0.19048 | -90 | 0.18419 | -90 | 0.1712 | -90 | 0.13984
-100 | 0.17571 | -100 | 0.16983 | -100 | 0.15775 | -100 | 0.12877
-110 | 0.16196 | -110 | 0.15645 | -110 | 0.14523 | -110 | 0.11845
-120 | 0.14917 | -120 | 0.14403 | -120 | 0.13359 | -120 | 0.10889
-130 | 0.13738 | -130 | 0.13254 | -130 | 0.12288 | -130 | 0.10007
-140 | 0.12648 | -140 | 0.12197 | -140 | 0.113 | -140 | 0.091945
-150 | 0.11648 | -150 | 0.11226 | -150 | 0.10391 | -150 | 0.084484
-160 | 0.10727 | -160 | 0.10334 | -160 | 0.095586 | -160 | 0.077654
-170 | 0.098826 | -170 | 0.095142 | -170 | 0.087952 | -170 | 0.071401
-180 | 0.091093 | -180 | 0.087635 | -180 | 0.080958 | -180 | 0.065665
-190 | 0.083981 | -190 | 0.080747 | -190 | 0.074542 | -190 | 0.060422
-200 | 0.077454 | -200 | 0.074447 | -200 | 0.068668 | -200 | 0.055619
-210 | 0.071498 | -210 | 0.068683 | -210 | 0.063302 | -210 | 0.051223
-220 | 0.066007 | -220 | 0.063372 | -220 | 0.058385 | -220 | 0.047216
-230 | 0.060973 | -230 | 0.058498 | -230 | 0.05386 | -230 | 0.043521
-240 | 0.056351 | -240 | 0.054045 | -240 | 0.049715 | -240 | 0.040159
-250 | 0.052098 | -250 | 0.049928 | -250 | 0.045923 | -250 | 0.037055
-260 | 0.048185 | -260 | 0.046173 | -260 | 0.04244 | -260 | 0.034243
-270 | 0.044591 | -270 | 0.042705 | -270 | 0.039236 | -270 | 0.031634
-280 | 0.041308 | -280 | 0.039533 | -280 | 0.036306 | -280 | 0.029246
-290 | 0.038253 | -290 | 0.036586 | -290 | 0.0336 | -290 | 0.027058
-300 | 0.035449 | -300 | 0.033899 | -300 | 0.031116 | -300 | 0.025041
-310 | 0.032858 | -310 | 0.031423 | -310 | 0.028819 | -310 | 0.023198
-320 | 0.030483 | -320 | 0.029139 | -320 | 0.026713 | -320 | 0.021494
-330 | 0.028279 | -330 | 0.027024 | -330 | 0.024778 | -330 | 0.019937
-340 | 0.026248 | -340 | 0.025092 | -340 | 0.022984 | -340 | 0.018488
-350 | 0.024391 | -350 | 0.02329 | -350 | 0.021341 | -350 | 0.017148
-360 | 0.022667 | -360 | 0.021624 | -360 | 0.019817 | -360 | 0.015928
-370 | 0.021071 | -370 | 0.020108 | -370 | 0.018432 | -370 | 0.014794
-380 | 0.019585 | -380 | 0.018705 | -380 | 0.017117 | -380 | 0.013763
-390 | 0.018231 | -390 | 0.017383 | -390 | 0.015939 | -390 | 0.012787
-400 | 0.016968 | -400 | 0.016201 | -400 | 0.014829 | -400 | 0.011915
-410 | 0.015799 | -410 | 0.015095 | -410 | 0.01382 | -410 | 0.011103
-420 | 0.014736 | -420 | 0.014051 | -420 | 0.012868 | -420 | 0.010329
-430 | 0.013727 | -430 | 0.013091 | -430 | 0.011991 | -430 | 0.0096352
-440 | 0.012794 | -440 | 0.012224 | -440 | 0.011187 | -440 | 0.0089932
-450 | 0.011951 | -450 | 0.0114 | -450 | 0.01044 | -450 | 0.008391
-460 | 0.011146 | -460 | 0.01065 | -460 | 0.0097428 | -460 | 0.0078421
-470 | 0.010406 | -470 | 0.0099496 | -470 | 0.0090926 | -470 | 0.0073092
-480 | 0.0097399 | -480 | 0.0092936 | -480 | 0.0085016 | -480 | 0.0068405
-490 | 0.009113 | -490 | 0.0086894 | -490 | 0.0079324 | -490 | 0.0064007
-500 | 0.008522 | -500 | 0.0081217 | -500 | 0.0074472 | -500 | 0.0060021
-510 | 0.0079612 | -510 | 0.0075986 | -510 | 0.0069671 | -510 | 0.0055992
-520 | 0.0074607 | -520 | 0.0071179 | -520 | 0.0065163 | -520 | 0.0052652
-530 | 0.0069921 | -530 | 0.0066612 | -530 | 0.0061147 | -530 | 0.0049142
-540 | 0.0065484 | -540 | 0.0062473 | -540 | 0.0057315 | -540 | 0.0046197
-550 | 0.0061423 | -550 | 0.0058671 | -550 | 0.0053843 | -550 | 0.0043498
-560 | 0.005761 | -560 | 0.0055 | -560 | 0.0050517 | -560 | 0.0040644
-570 | 0.0053949 | -570 | 0.0051622 | -570 | 0.0047298 | -570 | 0.0038083
-580 | 0.0050806 | -580 | 0.0048467 | -580 | 0.0044451 | -580 | 0.0035925
-590 | 0.0047735 | -590 | 0.004556 | -590 | 0.0041881 | -590 | 0.0033656
-600 | 0.0044736 | -600 | 0.0042821 | -600 | 0.0039332 | -600 | 0.0031832
-610 | 0.0042205 | -610 | 0.0040355 | -610 | 0.0036983 | -610 | 0.0029953
-620 | 0.0039723 | -620 | 0.0037939 | -620 | 0.0035014 | -620 | 0.0028113
-630 | 0.0037407 | -630 | 0.0035906 | -630 | 0.003292 | -630 | 0.0026494
-640 | 0.0035244 | -640 | 0.0033711 | -640 | 0.0031021 | -640 | 0.0025131
-650 | 0.0033175 | -650 | 0.0031839 | -650 | 0.0029309 | -650 | 0.0023788
-660 | 0.0031374 | -660 | 0.0029941 | -660 | 0.0027519 | -660 | 0.0022527
-670 | 0.0029759 | -670 | 0.0028457 | -670 | 0.0026027 | -670 | 0.0021117
-680 | 0.0027961 | -680 | 0.0026593 | -680 | 0.0024695 | -680 | 0.0020028
-690 | 0.0026461 | -690 | 0.0025217 | -690 | 0.0023374 | -690 | 0.0018773
-700 | 0.0024955 | -700 | 0.0023895 | -700 | 0.0022051 | -700 | 0.0017934
-710 | 0.0023518 | -710 | 0.0022681 | -710 | 0.0021028 | -710 | 0.0017114
-720 | 0.0022446 | -720 | 0.0021405 | -720 | 0.0019842 | -720 | 0.0016052
-730 | 0.002125 | -730 | 0.0020449 | -730 | 0.0018938 | -730 | 0.0015104
-740 | 0.0020032 | -740 | 0.0019362 | -740 | 0.0017945 | -740 | 0.0014502
-750 | 0.0019001 | -750 | 0.0018433 | -750 | 0.001692 | -750 | 0.001392
-760 | 0.0018162 | -760 | 0.0017461 | -760 | 0.0016052 | -760 | 0.0013113
-770 | 0.0017129 | -770 | 0.0016604 | -770 | 0.0015356 | -770 | 0.0012558
-780 | 0.0016368 | -780 | 0.0015719 | -780 | 0.0014503 | -780 | 0.0011803
-790 | 0.0015562 | -790 | 0.001491 | -790 | 0.0013798 | -790 | 0.0011308
-800 | 0.0014784 | -800 | 0.0014274 | -800 | 0.0013122 | -800 | 0.0011002
-810 | 0.001414 | -810 | 0.0013736 | -810 | 0.0012587 | -810 | 0.0010389
-820 | 0.0013483 | -820 | 0.0012932 | -820 | 0.0011949 | -820 | 0.0009821
-830 | 0.0012902 | -830 | 0.0012438 | -830 | 0.0011513 | -830 | 0.00094539
-840 | 0.0012121 | -840 | 0.0011755 | -840 | 0.0011021 | -840 | 0.00090148
-850 | 0.0011655 | -850 | 0.0011352 | -850 | 0.0010366 | -850 | 0.00086636
-860 | 0.0011271 | -860 | 0.001073 | -860 | 0.0010061 | -860 | 0.00083026
-870 | 0.0010638 | -870 | 0.0010438 | -870 | 0.00095905 | -870 | 0.00080452
-880 | 0.0010289 | -880 | 0.00097673 | -880 | 0.00093685 | -880 | 0.00077635
-890 | 0.00098624 | -890 | 0.00096673 | -890 | 0.00088038 | -890 | 0.00072793
-900 | 0.00093758 | -900 | 0.00089355 | -900 | 0.00085331 | -900 | 0.00071329
-910 | 0.00090087 | -910 | 0.00087746 | -910 | 0.00082404 | -910 | 0.00068475
-920 | 0.00087416 | -920 | 0.00084135 | -920 | 0.00080708 | -920 | 0.00065536
-930 | 0.00083757 | -930 | 0.00080477 | -930 | 0.00075184 | -930 | 0.00063524
-940 | 0.00081233 | -940 | 0.00079379 | -940 | 0.00075086 | -940 | 0.0006389
-950 | 0.00077976 | -950 | 0.00075135 | -950 | 0.00072183 | -950 | 0.00059914
-960 | 0.00074452 | -960 | 0.0007383 | -960 | 0.00068951 | -960 | 0.00055426
-970 | 0.000715 | -970 | 0.00071634 | -970 | 0.00066792 | -970 | 0.0005584
-980 | 0.00068549 | -980 | 0.00068085 | -980 | 0.00064707 | -980 | 0.00051706
-990 | 0.00067658 | -990 | 0.00067683 | -990 | 0.00061707 | -990 | 0.00050047
-1000 | 0.00065304 | -1000 | 0.00064829 | -1000 | 0.00059206 | -1000 | 0.00049071
-1010 | 0.00063621 | -1010 | 0.00062402 | -1010 | 0.00057267 | -1010 | 0.00048169
-1020 | 0.00060889 | -1020 | 0.00061097 | -1020 | 0.00056121 | -1020 | 0.00048449
-1030 | 0.00059231 | -1030 | 0.00057877 | -1030 | 0.00053925 | -1030 | 0.00045803
-1040 | 0.00058157 | -1040 | 0.00056535 | -1040 | 0.00053877 | -1040 | 0.00043193
-1050 | 0.00058145 | -1050 | 0.00055621 | -1050 | 0.00050145 | -1050 | 0.00042132
-1060 | 0.00054755 | -1060 | 0.00053486 | -1060 | 0.00050462 | -1060 | 0.00041766
-1070 | 0.00053547 | -1070 | 0.00053255 | -1070 | 0.00048267 | -1070 | 0.00039961
-1080 | 0.00052267 | -1080 | 0.0005195 | -1080 | 0.00048096 | -1080 | 0.00039119
-1090 | 0.00051011 | -1090 | 0.00048608 | -1090 | 0.00047071 | -1090 | 0.00037046
-1100 | 0.00050596 | -1100 | 0.00048132 | -1100 | 0.00044181 | -1100 | 0.00036424
-1110 | 0.00049401 | -1110 | 0.00045705 | -1110 | 0.00044876 | -1110 | 0.00036497
-1120 | 0.00048279 | -1120 | 0.00045364 | -1120 | 0.00044254 | -1120 | 0.00035119
-1130 | 0.00047608 | -1130 | 0.00043486 | -1130 | 0.0004323 | -1130 | 0.00034607
-1140 | 0.00045291 | -1140 | 0.00042559 | -1140 | 0.00040803 | -1140 | 0.00032473
-1150 | 0.00044876 | -1150 | 0.00041351 | -1150 | 0.00041583 | -1150 | 0.00033826
-1160 | 0.00042473 | -1160 | 0.00040961 | -1160 | 0.00039473 | -1160 | 0.00033009
-1170 | 0.0004401 | -1170 | 0.00038839 | -1170 | 0.00039583 | -1170 | 0.00031387
-1180 | 0.00043169 | -1180 | 0.00039461 | -1180 | 0.00039302 | -1180 | 0.00030887
-1190 | 0.00042388 | -1190 | 0.00039546 | -1190 | 0.000364 | -1190 | 0.0003046
-1200 | 0.00040339 | -1200 | 0.00038619 | -1200 | 0.0003568 | -1200 | 0.00030643