## 表紙
速報
磁場測定試験成績書
| 御得意先 |  | 高エネルギー加速器研究機構 殿
| 品名 |  | 偏向電磁石
| 型名 |  |  | S2S D1 |  | 型
| 電源出力 |  | 200V 2500A
| 製造番号 |  | 4715-02
備品番号
| 試験場所 |  | 高エネルギー加速器研究機構 殿
| 2015 | 年 | 5 | 月 | 29 | 日
(株）NECトーキン
承 認
検 認
担 当

## 試験結果
試験結果 |  |  |  |  | 製造番号 |  | 4715-02
№ | 検 査 項 目 | 仕 様 値 |  |  |  | 検 査 結 果
1 | 直流抵抗 | 20℃時 |  |  | ｍΩ | 温度 | 23 | ℃
[7 empty] | 69.9 | ｍΩ
20℃換算
[6 empty] | Ｒ20℃＝ | 69.1 | ｍΩ
2 | インダクタンス | ＬＣＲメーターにて |  | 通電前 | 120 Ｈｚ |  | 38.4 | mＨ
[5 empty] | 1 ＫＨｚ |  | 17.1 | mＨ
|  |  |  | 通電後 | 120 Ｈｚ |  |  | mＨ
[5 empty] | 1 ＫＨｚ |  |  | mＨ
3 | 絶縁抵抗
|  |  | ＤＣ1000Ｖメガーにて約30秒後 |  |  | 2015-05-26 | 27℃ | 44%
|  | 1．主コイル － 鉄心間 |  |  |  |  | >2000 | MΩ
|  | 2．鉄 心 － ヘッダー間 |  |  |  |  | >2000 | MΩ
|  | 3．主コイル － ヘッダー間 |  |  |  |  | >2000 | MΩ
4 | ウォーターハンマーテスト |  | 1.5MPa通水時、漏水無き事
|  | 1．IN バルブをＳｈｕｔ－０ｐｅｎ 20回 |  |  |  |  | 良
|  | 2．０ＵＴバルブをＳｈｕｔ－０ｐｅｎ 20回 |  |  |  |  | 良
5 | 水圧テスト |  | 圧力を3.0MPaにて測定 |  |  | 水温 | 圧力 | 水漏れ
|  |  | 測定開始 | 2015-05-27 | 14時 | 25℃ | 3.0MPa | 無
|  |  | 測定終了 | 2015-05-28 | 9時 | 23℃ | 2.85MPa | 無
6 | 通電テスト |  | 1． 電流値 |  |  | Ｆｉｇ－1
|  |  | 1000 1500 2000 2500 |  | Ａ
2． 圧力損失
|  |  | 1 | MPa
7 | 電流電圧特性 |  |  |  |  | ＦＩｇ－1
|  |  | 電流値 0 ～ | 2500 | A

## 試験結果偏向用
試験結果 | [7 empty] | 製造番号 |  | 4715-02
№ | 検 査 項 目 | 仕 様 値 | [6 empty] | 検 査 結 果
8 | 水圧流量特性 | 0～ 1.65 MPa、0.1MPa毎 (ＩＮ、OUT差圧) | [6 empty] | ＦＩｇ－2
9 | 磁場強度
|  |  | 電 流 |  | ＤＣ | 2500 | Ａ
|  |  | 磁束密度 |  |  | ― | T |  |  |  | T
10 | 励磁特性 |  | 電流値 |  | 0～2500 Ａ |  |  |  | Ｆｉｇ－3
100Ａ毎測定
|  |  | 測定位置 | Ｘ＝ | 0 | Ｙ＝0 | Ｚ＝ | 1280
14 | 極性 | [7 empty] | 良・否
配線は以下の通りとする
上図に示す通りの事
端末側より見て
+
IN
N
S
-
OUT
端末側

## Fig-1
Fig-1
電磁石通電テスト
|  |  |  | S2S D1 | 型電磁石
|  |  | （直流抵抗 Ｒ20＝ | 69.1 | ｍΩ）
| ＤＣ電流値（Ａ） | 0 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300
| ＤＣ電圧値（Ｖ） Total | 0 |  |  |  |  | 28 | 29.1 | 30.5 | 31.7 | 32.9 | 34.3 | 35.8 | 36.8
| 水圧 ＩＮ（MPa） | 13 |  |  |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| 水圧 ＯＵＴ（MPa） | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 圧力損失（MPa） | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 流量（Ｌ／ｍｉｎ） | 35 | 195 | 197 | 198 | 198 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| 水温 ＩＮ（℃） | 23 | 22.2 | 22.3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 24
| 水温 ＯＵＴ（℃） |  | 27 | 35.5 | 43.5 | 43.5 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 | 69
| 室温（℃） | 17 | 12.8 | 12.7 | 11.2 | 11.2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18
| コイル平均動作温度（℃） |  | -234.5 | -234.5 | -234.5 | -234.5 | 60.2 | 60.4 | 63.6 | 64.6 | 65.6 | 68.3 | 71.7 | 70.7
| コイル温度上昇（℃） |  | -256.7 | -256.8 | -257.5 | -257.5 | 37.2 | 37.4 | 39.6 | 40.6 | 42.6 | 44.3 | 46.7 | 46.7

## Fig-2
Fig-2
電磁石通水テスト
|  |  | S2S D1 |  |  |  |  | 型電磁石
[10 empty] | 製造番号 |  | 4715-02
水圧 ＩＮ（MPa） | 0 | 0.35 | 0.45 | 0.58 | 0.68 | 0.78 | 0.88 | 0.98 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4
水圧 ＯＵＴ（MPa） | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
圧力損失（MPa） | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1
流量（Ｌ／ｍｉｎ） | 0 | 90 | 118 | 147 | 162 | 186 | 210 | 221 | 244 | 256 | 271 | 286

## Fig-3
Fig-3
励磁特性
|  | 電流[A] | 磁場By[T] | mT
|  | 2500 | 1.4754 | 1475.4
|  | 2400 | 1.4375 | 1437.5
|  | 2300 | 1.3976 | 1397.6
|  | 2200 | 1.3551 | 1355.1
|  | 2100 | 1.3099 | 1309.9
|  | 2000 | 1.2619 | 1261.9
|  | 1900 | 1.2121 | 1212.1
|  | 1800 | 1.1588 | 1158.8
|  | 1700 | 1.1035 | 1103.5
|  | 1600 | 1.0454 | 1045.4
|  | 1500 | 0.9855 | 985.5
|  | 1400 | 0.9224 | 922.4
|  | 1300 | 0.8577 | 857.7
|  | 1200 | 0.7923 | 792.3
|  | 1100 | 0.7269 | 726.9
|  | 1000 | 0.6611 | 661.1
|  | 900 | 0.5953 | 595.3
|  | 800 | 0.5297 | 529.7
|  | 700 | 0.4632 | 463.2
|  | 600 | 0.398 | 398
|  | 500 | 0.3321 | 332.1
|  | 400 | 0.2662 | 266.2
|  | 300 | 0.1998 | 199.8
|  | 200 | 0.1342 | 134.2
|  | 150 | 0.1007 | 100.7
0